ICS 91.020

DB

河北省工程建设地方标准

P                      DB13(J)/T xxxx-2021

备案号：Jxxxxx-2021

应急疫情防控医疗建筑

设计标准

Design Standard for emergency epidemic prevention and control construction of medical buildings

(征求意见稿)

2021-xx-xx  发布          2021-xx-xx  实施

河北省住房和城乡建设厅  发  布

河北省工程建设地方标准

应急疫情防控医疗建筑设计标准

Design Standard for emergency epidemic prevention

and control construction of medical buildings

- DB 13(J)/T xxxx-2021

| 主编单位： | 河北建筑设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 2021年x月x日 |

ζ=α−αcr90−αcr

2021  北  京

河北省工程建设地方标准

应急疫情防控医疗建筑设计标准

Design Standard for emergency epidemic prevention and control    construction of  medical buildings

DB13(J)/T xxxx-2021

﹡

F=0.22γctβ1β2V                     出版(北京市海淀区三里河路1号)

xxxxxxx公司印刷

﹡

开本：850mm×1168mm  1/32  印张：xxx  字数：xx千字

2021年x月第一版   2021年x月第一次印刷

印数：1～3000册   定价：xx元

统一书号：155160 ▪ xxxx

版权所有  翻印必究

河北省住房和城乡建设厅文件

公    告

2021年   第xx号

河北省住房和城乡建设厅

关于发布《应急疫情防控医疗建筑设计标准》的

公告

《应急疫情防控医疗建筑设计标准》（编号为DB13(J)/T xxx－2021）已经本机关审查并批准为河北省工程建设标准，现予发布，自2021年××月××日起实施。

本标准在河北省住房和城乡建设厅门户网站（zfcxjst.hebei.

gov.cn）公开。

河北省住房和城乡建设厅

2021年x月xx日

前    言

根据河北省住房和城乡建设厅《2021年度省工程建设标准和标准设计第一批制（修）订计划》（冀建节科函〔2021〕31号）要求，由河北建筑设计研究院有限责任公司会同有关单位编制本标准。

本标准共分13章，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；

3. 基本规定；4. 选址与总平面；5. 建筑；6. 结构；7. 给水排水；8. 通风供暖与空气调节；9. 电气；10. 智能化；11. 医用气体；12. 防火与疏散；13. 运营与维护。

本标准由河北建筑设计研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。执行过程中如有意见或建议，请反馈至河北建筑设计研究院有限责任公司（地址：石家庄市建设南大街83号，邮编：050011，电话：0311-80995604 ，电子邮箱：hbjy@sina.cn），以供修订时参考。

本规程编制单位、主要起草人和审查人员名单：

| 主编单位： | 河北建筑设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
| 主要起草人： | xxx xxx xxx xxx xxx |
| 审查人员： | xxx xxx xxx xxx xxx |

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  选址与总平面	6

5  建筑	10

5.1  一般规定	 10

5.2  平面布局	 12

5.3  急诊部	16

5.4  门诊部	 17

5.5  医技科室	 19

5.6  住院部	 22

5.7  保障系统	 25

5.8  室内装修	27

6  结构	29

6.1  一般规定	29

6.2  结构体系与结构布置	30

6.3  改扩建结构设计	31

7  给水排水	32

7.1  一般规定	32

7.2  给水和热水	33

7.3  排水	36

7.4  污水处理	39

8  通风供暖与空气调节	41

8.1  一般规定	41

8.2  通风	 43

8.3  供暖与空气调节	 45

9  电气	54

9.1  一般规定	 54

9.2  供配电系统	 54

9.3  低压配电	 56

9.4  照明	 57

9.5  线路选型及敷设	 58

9.6  防雷、接地及安全防护	 59

10   智能化	 60

10.1  一般规定	 60

10.2  广播系统	 60

10.3  建筑设备监控系统	 61

10.4  安全防范系统	 62

10.5  综合布线系统	 62

10.6  信息化应用系统	 63

10.7  医护对讲及病房监护系统	 63

11  医用气体	 65

11.1  医用气体气源	 65

11.2  医用气体管道阀门及终端	 66

11.3  医用气体监测报警系统	 67

12  防火与疏散	 69

13  运营与维护	 71

本标准用词说明	72

引用标准名录	73

附：条文说明	74

- Contents

# 1  General Provisions	1

# 2  Terms	2

# 3  Basic Requirements	4

# 4  Location and general site	6

# 5  Architectural	10

# 5.1  General Requirements	10

# 5.2  Plane arrangement	12

# 5.3  Emergency department	16

# 5.4  Outpatient department	17

# 5.5  Medical Area 	19

# 5.6  Inpatient department 	22

# 5.7  Material Support Area 	25

# 5.8  Decoration 	27

# 6  Structural	29

# 6.1  General Requirements	29

# 6.2  Structural system and structural layout	30

# 6.3  Reconstruction and expansion structure design	31

# 7  Water Supply and Drainage	32

# 7.1  General Requirements	32

# 7.2  Water supply and hot water	33

# 7.3  Drainage	36

# 7.4  Sewage disposal	39

# 8  Heating，ventilation and Airconditioning	41

# 8.1  General Requirements	41

# 8.2  Ventilation	43

# 8.3  Heating and Airconditioning	45

# 9  Electricity	54

# 9.1  General Requirements	54

# 9.2  System of Electric Supply and Distribution	 54

# 9.3  Low voltage distribution	 56

# 9.4  Lighting	 57

# 9.5  Line selection and laying	 58

# 9.6  Lightning protection, grounding and safety protection	 59

# 10  Intelligent Technology System	60

# 10.1  General Requirements	60

# 10.2  Broadcasting system	60

# 10.3  Building equipment monitoring system	61

# 10.4  Security system	62

# 10.5  Generic cabling system	62

# 10.6  Information application system	63

# 10.7  Medical intercom and ward monitoring system	63

# 11  Medical Gases	 65

# 11.1  Medical gas source	65

# 11.2  Medical gas pipeline valve and terminal	66

# 11.3  Medical gas detection and alarm system	67

# 12  Fire Prevention and Evacuation	 69

# 13  Operating and Medical Hygiene	 71

# Explanation of  Wording in This Specfication	72

# List of Quoted Standards	73

# Addition：Explanation of Provisions	74

- 1  总    则

1.0.1  为应对突发呼吸道传染性疾病重大疫情，指导新建、改扩建医疗建筑设计的平疫结合，既满足“疫时”快速反应、集中救治，又充分考虑“平时”医疗服务和运行成本，制定本标准。

[条文说明]  2019年12月，新型冠状病毒肺炎（以下简称新冠肺炎）作为传染性极强的疾病在湖北省武汉市暴发，并迅速蔓延至全国。对此，经中央指导组慎重研究建议，武汉市自2020年2月3日启动疫情防控措施，将一部分既有医疗建筑改造为疫情救治场所，集中收治新冠肺炎确诊病例患者。有效地控制传染源、切断传染途径、 保护易感人群，在这场没有硝烟的战争中发挥着积极显著的作用 。后疫情时代，应急疫情防控医疗建筑建设新模式，新冠疫情的突如其来让绝大多数的医院措手不及，普通的综合医院无法达到传染病医院的救治标准，在病床告急之时，许多医院不得不改建病房收治患者。因此不少专家呼吁提前规划、未雨绸缪，建设“平战结合”防控基地：医院平时收治普通病人，一旦遇到突发情况，能迅速切换成传染病救治医院。

指导医疗建筑“平疫结合”建设，平时作为医院运营。疫情发生时合理利用医院现有医疗建筑及设施，可将相关区域快速地改造为疫情防控医疗建筑投入使用，疫情过后可快速恢复正常使用功能，避免闲置浪费，又能够及时转换，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河北省新建、改扩建医疗建筑的疫情防控医疗建筑设计。

1.0.3  应急疫情防控医疗建筑设计，除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1  平疫结合  combine normal condition with emergency

医疗建筑平时使用的软硬件设施设计、建设与疫情时的需求相结合，统一设计、统一施工，竣工时预留到位，疫情时经简单改造即可满足传染病医院的医疗流程。

2.0.2  三区两通道  three zones and two passages

三区为清洁区、潜在污染区、污染区，各分区之间应有物理隔断，相互无交叉；两通道为医务人员通道和患者通道。

2.0.3  清洁区  clean area

病区中不应受到传染病患者和疑似患者的病原微:生物污染及传染病患者不应进入的区域。

2.0.4  潜在污染区（半污染区）  potentially contaminated area

毗连污染区，存有潜在病原微生物污染可能的区域。

2.0.5  污染区  contaminated area

病区中传染病患者和疑似患者直接接受隔离和诊疗的区域。包括被其血液、体液、分泌物、排泄物污染物品暂存和处理的场所。

2.0.6  两通道  dual passages

进行呼吸传染病诊治的病区中的医务人员通道和患者通道，医务人员通道、出入口设在清洁区一端，患者通道、出入口设在污染区一端。

2.0.7  缓冲间  buffer room

设置在清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间的具有机械通风措施的密闭室，双侧开门，其门具有互锁功能，不能同时处于开启状态。

2.0.8  卫生通过  passthrough

位于不同卫生安全等级之间,进行更衣、沐浴、换鞋、洗手等卫生处置的通过式空间。

2.0.9  接诊区  referal section

指门诊部内设立的办理并接收包括由其他医疗机构转诊来的病人的部门。

2.0.10  筛查区  screening area

对病人进行初步预检筛分检查的区域。

2.0.11  负压病房  negative air pressure isolated ward

采用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向，保证室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施防止传染的病房。

2.0.12  负压隔离病房  negative pressure isolation ward

用于隔离通过和可能通过空气传播的传染病患者或疑似患者的病房。采用通风方式，使病房区域 空气由清洁区向污染区定向流动，并使病房空气静压低于周边相邻相通区域空气静压，以防止病原微生 物向外扩散。

2.0.13  重症监护病房（ICU）  intensive care unit

医院集中监护和救治重症患者的专业病房，为因各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍危及生命或具有潜在高危因素的患者，及时提供系统的、高质量的医学监护和救治技术。

2.0.14  负压隔离手术室  negative air pressure operating  room

釆用平面空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向,保证 室内空气静压低于周边区域空气静压，并采取有效卫生安全措施 防止传染的手术室。

- 3  基本规定

3.0.1  综合考虑城镇化、交通条件、人口规模、易地扶贫搬迁人口公共服务需要等因素，合理布局医疗建筑疫情防控建设，疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，形成区域内医疗救治和疫情防控合力。

3.0.2  应急疫情防控医疗建筑设计应当根据《传染病医院建筑设计规范》GB 50849、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、国家卫健委《关于印发综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则》（试行）等相关规范、标准的要求，遵照控制传染源、切断传染链、隔离易感人群的基本原则，满足传染病医院的医疗流程要求。

3.0.3  应急疫情防控医疗建筑设计应严控院内交叉感染，严防环境污染，确保医疗机构安全、高效运行，做到生物安全、环境安全、结构安全、消防安全、质量可靠和经济合理。为医务人员提供安全可靠的工作环境，为患者提供安全便捷的就医环境。

[条文说明]  医疗建筑疫情防控建设在设计及建设各阶段都须遵循安全至上的原则，确保建筑安全、医护人员和病患安全。

3.0.4  应急疫情防控医疗建筑设计应当严格按照医疗流程要求，做好洁污分流、医患分流规划，确保合理组织气流，避免流线交叉。预留功能转化基础条件，制订转化方案。转化方案应当施工方便、快捷，快速完成由平时功能向疫情时功能的调整。

3.0.5  应急疫情防控医疗建筑的建设应当选择独立院区或现有院区内相对独立的区域、建筑，作为“平疫结合”区承担重大疫情应急救治任务。“平疫结合”区应当兼顾平时与疫情时的医疗服务内容，充分利用发热门诊、感染疾病科病房等建筑设施。

3.0.6  应急疫情防控医疗建筑的新建、改扩建建筑设计应当从总体规划、建筑设计、机电系统配置上做到“平疫结合”， 建筑设计文件应包括疫时设计内容，满足结构、消防、环保、节能等方面的规范、标准要求。在符合平时医疗服务要求的前提下，满足疫情时快速转换、开展疫情救治的需要。

3.0.7  应急疫情防控医疗建筑的建设既有建筑改造设计应充分利用既有建筑的使用空间及交通组织，在对现有院区功能流程合理整合的前提下，结合实际情况，因地制宜采用合理适宜的技术方案和相应的技术措施开展针对性建筑设施改造。合理确定疫情时的功能设置，以及疫情时快速转换方案。

3.0.8  应当充分利用信息化、智慧化手段，提升医院“平疫结合”的智慧化运行管理水平，加快推进医院信息与疾病预防控制机构数据共享、业务协同，加强智慧型医院建设。

3.0.9  应急疫情防控医疗建筑承担疫情救治任务后至征用结束期间，该建筑只能作为疫情救治使用，不得兼作他用。

3.0.10  新建应急疫情防控医疗建筑设计应统筹考虑短期使用和长期使用在建筑功能、安全等方面的规范要求，应为发展预留一定的空间。

[条文说明]  疫情防控医疗建筑新建时在平面布局以及结构、机电设计方面均应考虑改扩建的可能性。

- 4  选址与总平面

- 4.1  选    址

4.1.1  设置应急疫情防控医疗建筑的医院基地应符合《综合医院建筑设计规范》GB 51039要求。应急疫情防控医疗建筑建设区应当相对独立，与其他建筑保持安全距离应符合《传染病医院建筑设计规范》GB  50849的有关规定，当与其他建筑保持安全距离不能满足要求时，疫情救治期间其建筑应停止使用。

4.1.2  新建工程项目的选址宜位于市政配套设施齐备、交通便利地段。

4.1.3  既有建筑改扩建为应急疫情防控医疗建筑项目选址：改造的既有建筑应选择与周围非医疗建筑间距不小于20米，相对独立且具有一定私密性的建筑，建筑所处位置具有良好通风条件。

4.1.4  在既有的医院建筑群中通过改建、扩建工程增建应急收治区，应将应急收治区设置在相对独立、应设置独立出入口、通风条件良好的区域， 拟改造建筑应具备改造医疗流程的条件,并满足结构安全及机电改造等基本要求。在单独建筑物内局部改造应急收治区时，应当设置在建筑内便于隔离且有独立出入口区域。

4.1.5  应急疫情防控医疗建筑建设区附近的预留用地，宜预留机电系统管线接口，满足快速扩建、转运等所需基础条件。

4.1.6  应急疫情防控医疗建筑建设区医疗垃圾、生活垃圾暂存用房等设施应当设置在常年主导风向下风向，与其他建筑用房保持必要的安全距离。医疗废弃物按照《医疗机构污物处理条例》进行集中处理，带有病原体的废弃物应送至城市集中焚烧站或自建的符合国家相关标准的焚烧站中焚烧。

4.1.7  应急疫情防控医疗建筑院址应选择远离人口密集的生活与活动区。

[条文说明]  医疗建筑应急疫情防控医疗建筑院址原则上应选择远离人口密集的生活与活动区，包括高密度人口居住区、幼儿园、学校等教育场所以及商业文化场所。

4.1.8  应急疫情防控医疗建筑院址应远离易燃易爆产品及有害气体生产存储区域和存在卫生污染风险的加工区域，远离水源保护地等敏感地段。

[条文说明]  医疗建筑应急疫情防控医疗建筑院址应选择远离易燃易爆物品生产加工储存等场所。及其他有可能造成卫生污染或事故灾害的场所，如食品、饲料加工储存场所。

4.1.9  应急疫情防控医疗建筑院址应选择地质条件良好、地质稳定平坦、地势较高且不受水淹威胁的地段。宜在城市区域常年主导下风向。

[条文说明]  选择地形规整平坦便于布置及使用，并选择地质构造稳定有利于结构安全与抗震，避免低洼易受洪水侵害地段。

- 4.2  总平面

4.2.1  应急疫情防控医疗建筑建设区总平面规划应按传染病医疗流程进行布局,合理组织人流、物流，避免交叉污染，且应根据传染性疾病诊疗流程细化功能分区，洁污、医患、人车等流线组织应清晰。

[条文说明]  医院的总体规划要求结合流程设计，应严格划分限制区与隔离区，分区之间应采取物理分隔，能确保疫时医院的全封闭管理。限制区主要规划生活用房及后勤保障用房、隔离区主要规划门诊、 急诊用房、医技用房、住院用房及医用垃圾收集、太平间及污水处理等配套用房。明确疫时医院的接诊出入口、住院探视出入口、生活及后勤保障、污物等出入口;救护车出入口以及院内隔离区出入口附近设置交通工具洗消场地和设施。

4.2.2  医护换班后的宿舍生活、医护就餐、应急指挥、物资供应的低感染风险区域应布置在医疗建筑疫情防控建设场地上风向。

4.2.3  医护人员直接或间接对患者进行诊疗和患者日常使用的区域应布置在医疗建筑疫情防控建设场地下风向。

4.2.4  应根据医院规模设置至少2个出入口。综合医院中设置的疫情防控院区应独立设置出入口，不应与综合医院其它非疫情防控院区合用出入口。

[条文说明]  新建改建医院宜设3个或3个以上出入口，包括院区主入口兼门诊、急诊入口，辅助入口（工作人员、探视人员及物资供应入口）以及污物、废弃物、尸体出口，既有院区改造如条件受限可将前两个入口合并设置。疫情防控院区如设在综合医院内应单独设置传染病患者出入口，不应与非疫情防控院区内人员交通流线交叉。

4.2.5  院区内应根据需要设置足够的机动车和非机动车的停车位。

[条文说明]  院区内应根据需要设置足够的机动车和非机动车的停车位。医院位 于较为偏远的地方时，应协调好病患者就医或转诊的交通工具。

4.2.6  院区入口处内应有设置急救车、转运设备洗消的场所和设备。

[条文说明]  为保证从院外运送患者的救护车在进入院区时不将污染源带入院内，在院区出入口应设置冲洗消毒设施。

4.2.7  新建、改扩建应急疫情防控医疗建筑主要建筑物应有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、日照、 采光、通风、消防等要求。

4.2.8  废弃物应进行妥善处理,并应符合国家现行有关环境保护的规定。对涉及污染环境的医疗废弃物及污废水应采取环境安全保护措施。临时停尸房、污水处理站的布置应远离主要活动人群区域，并位于医院主要建筑物的常年主导下风向且与院区其他建筑保持一定防护距离，尽量减少对院区及周边的影响。

[条文说明]  新建、改扩建传染病医院的医疗废弃物暂存间、垃圾转运站以及污水处理站有可能产生二次污染的设施应进行统一规划与建设。既有医疗建筑改造的应急疫情防控医疗建筑规划时应将疫情防控区与非防控区废弃物分区管理。

4.2.9  医疗主体建筑的布局应考虑门诊、急诊、医技、住院等主要部门间的功能联系便捷、高效、安全、合理。

[条文说明]  各功能区域联系便捷、合理可以减少流线交叉，降低感染风险。

4.2.10  竖向设计应结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件，合理组织地面排水及地下管线的敷设。竖向设计应确保室外主要医护空间、主要道路和场地的无障碍使用。

- 5  建    筑

- 5.1  一般规定

5.1.1  应急疫情防控医疗建筑应当结合实际，合理配置与所承担任务匹配的门急诊、检验、检查、手术、重症监护、住院等医疗功能，兼顾平时使用。部分功能可采取移动设施或通过临时搭建的方式实现。

5.1.2  应按传染病医疗流程进行布局,且应根据呼吸道传染病诊疗流程细化功能分区,合理划分清洁区、潜在污染区和污染区,相邻区域之间应根据卫生防疫要求设置相应的卫生通过或缓冲间。缓冲间两侧的门不应同时开启，以减少区域之间空气流通，阻隔空气传播，并应设置明显的警示标志。

5.1.3  合理规划医护人员、患者、清洁物品、污染物品流线。医疗用房应有两个或两个以上独立建筑出入口，医护与患者出入口分开设置，患者入口处应有足够区域进行院前分诊筛查工作，减少患者的拥挤程度，降低交叉感染的风险。

5.1.4  根据感染性疾病病原学特点、传播方式和特定人员感染风险评估结果，对不同类型感染者、疑似感染者、易感者采取合理的分区分类安置措施，降低不同风险人员因暴露导致交叉感染的机会。

5.1.5  应配置完善、清晰、醒目的标识系统，宜配置无触的查询系统。

[条文说明]  医院标识要完善、简洁、清晰、内容明确。通过科学清晰的标识导向系统，实现人流物流的合理分流， 如污物与清洁物的分区，病人与医务人员通道，无障碍通道，消防通道，可有效规范医院的诊疗秩序，有利于患者就诊，更好地防患院内感染。

5.1.6  主要出入口及内部医疗通道应有到达各医疗部门的无障碍通道。无障碍设施应满足《无障碍设计规范》GB 50763要求。

5.1.7  机电管道穿越房间处应采取密封措施。平疫转换时,穿越不同洁污分区的管道必须采取隔离封堵措施。

[条文说明]  平疫改造时对穿越洁污分区的管线及竖向管井，如物流系统、平时送排风管道、竖向水电管道井等均需采取封堵措施，避免感染风险。

5.1.8  平疫转换应结合改造需求，避免改造时大拆大改：改造时需拆除的墙体宜采用轻质隔墙。

5.1.9  新建、改扩建应急疫情防控医疗建筑的楼、电梯设置应同时符合消防疏散和功能分区的要求，并符合国家现行规范《传染病医院建筑设计规范》GB 50849及《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5.1.10  医护人员和病患者使用的垂直交通（楼梯和电梯）应分别设置。

5.1.11  主要出入口处应设带雨棚的机动车停靠区，并通过无障碍坡道与建筑相连。改建项目应选择具备此条件的既有建筑。

5.1.12  通行推床的室内走道，净宽不应小于2.4m。有高差者应用坡道相接，坡道坡度应符合无障碍坡道要求。患者走廊两侧墙面应设置靠墙扶手及防撞设施。

[条文说明]  为保证医院患者推床、推车的推行，本条规定了推床行进 走道的最小净宽以及有高差时坡道的坡度。

5.1.13  医疗用房应满足医疗使用和医疗设备对环境的特殊要求。

[条文说明]  医院的各个功能科室部门具有各自不同的环境要求以保证设备正常运转以及环境安全。例如生物洁净手术室要求满足相对应的生物洁净净化等级，检验科的各实验室要求符合国家规定的相应生物安全等级等。

5.1.14  卫生间的设置应符合《传染病医院建筑设计规范》GB 50849的规定。

5.1.15  污物间设计要求:

1  应设污物间，收纳所有医疗废物。有条件的，污物间可设对外通道，减少医疗废物运输过程对医疗环境造成的影响；没有条件的，按照感染性医废收集要求出病房加套黄色垃圾袋，鹅颈式密闭，专桶存放，专人定时收集，从患者出入口运出。

2  可设保洁间，存放、清洗消毒保洁用品及用具。保洁间应在污染区、潜在污染区、清洁区分区设置。

[条文说明]  患者使用过的一次性用品、纱布、食物残渣、患者排泄物以及检验用血样等均有感染的可能性，为防止造成二次污染需采取可靠的无菌消毒处理措施通过病患走廊运出。

5.1.16  污染区、潜在污染区、清洁区所有房间、场所均应设空气消毒装置。

- 5.2  平面布局

5.2.1  平面布局应划分为不易受污染的安全环境（清洁区）、有一定感染风险的工作环境（潜在污染区）和直接接触患者（病原体）开展诊疗活动的医疗环境，包括暂存和处理被其血液、体液、分泌物、排泄物、排泄物污染制品的场所（污染区）。

5.2.2  医护人员从清洁区，经专用通道进入工作区；病人从病人入口经专用通道进入病房接受治疗，治疗期间只能在病房内活动。

5.2.3  清洁物流和污染物流应分别从不同出入口进出。食物、药品等洁净物品经物品通过缓冲室进入潜在污染区，由传递窗进入病房。污物及生活垃圾由工作人员收集密封后，经病人通道，由污物收集室送出病区。

5.2.4  清洁区在隔离病区一端设有医务人员出入口（或称通道）、医务人员更衣室、卫生间、淋浴间、配餐间、清洁库房等，可设休息室、值班室，有条件的，可设置专家会诊室和监控观察室。

医务人员由清洁区进入潜在污染区流程：清洁区——>穿衣缓冲间——>潜在污染区

医务人员由潜在污染区返回清洁区流程：潜在污染区——>缓冲间——>一次脱衣——>二次脱衣——>淋浴卫生间——>更衣室——>清洁区

防护要求：换工作鞋、穿分体式工作服（或洗手衣裤）或工作服、戴口罩（进入潜在污染区工作的可戴医用外科口罩，进入呼吸道传染病污染区的应戴医用防护口罩）、戴工作圆帽。

[条文说明]  医务人员从工作人员通道进入，在更衣室脱下自己的外衣， 穿上分体式工作服或洗手衣裤；可在二更加穿隔离衣或防护服，戴口罩通过缓冲间进入污染区工作。或者将所有防护用品穿戴在穿衣缓冲间完成。

图1 医务人员由清洁区进入潜在污染区布局流程示意图

医务人员结束工作返回清洁区时,通过缓冲间在一次脱衣室脱防护用品间脱卸隔离衣等防护用品，进入二次脱衣室摘口罩，进入淋浴间洗澡后进入更衣室换穿自己的衣服。

库房等辅助用房可设在清洁区或潜在污染区。如有潜在污染区的库房，存放量不宜超过一周周转量。

图2 医务人员由潜在污染区返回清洁区布局流程示意图

图3 医务人员由潜在污染区返回清洁区布局流程示意图

图4 医务人员由潜在污染区返回清洁区布局流程示意图

图5 医务人员进入污染区穿戴防护用品流程示意图

图6 医护人员返回清洁区摘脱防护用品流程示意图

5.2.5  潜在污染区：该区可设医护办公室、护士站、治疗准备室及库房等。

5.2.6  污染区：在病区另一端设有患者出入口（患者走廊），所有病房内设卫生间，卫生间设座便器、淋浴、洗手池及地漏，均需设水封。有患者通道走廊的要加强轻症患者管理，患者原则上在房间内活动。污物存放及保洁设在污染区，可以设直接对外出口（污物通道）。

5.2.7  医生进出病房流程：医护通道——>缓冲间——>病房——>缓冲间——>医护通道。

患者进入病房流程：患者走廊——>病房。

5.2.8  患者流线应遵循收治流程。

图7 患者就诊流程

- 5.3  急诊部

5.3.1  急诊部应自成一区，并应单独设置出入口，宜与门诊部、医技部毗邻，宜与“平疫结合”区保持便捷的交通联系。

5.3.2  急诊部主入口附近宜设置必要场地，满足疫情时人流分诊、筛查需要。

5.3.3  急诊部入入口附近应设置筛查区（间），并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观察病区或隔离病室。隔离诊室直接对外开门，便于患者转运。

5.3.4  快速抢救区及一般急诊区应按病人救治危急程度分设。

5.3.5  隔离观察病区或病室应全部按单床间安排，其床位规模应由当地卫生行政主管部门核定。

[条文说明]  为避免疑似患者中非传染病患者与传染病患者之间相互 感染，在排查期间隔离观察病区（间）均按1床间设置。

- 5.4  门诊部

5.4.1  门诊部主入口附近宜设置必要场地，满足疫情时人流分诊、筛查需要。

5.4.2  门诊部主入口处应当预留预检、筛查区域。接诊区、筛査区应单设医务人员卫生通过室。

5.4.3  平面布局中，病人候诊区应与医务人员诊断工作区分开布置，并应在医务人员进岀诊路线，尽量避免穿越其他建筑。工作区出入口处为医务人员设置卫生通过室。

5.4.4  接诊区可在门诊部靠近入口处设置，也可与急诊部合并设立。

5.5.5  门诊应按照不同种类收治人群划分独立的患者流线。

[条文说明]  根据感染性疾病病原学特点、传播方式和特定人员感染风险评估结果，对不同类型感染者、疑似感染者、易感者采取合理的分区分类安置措施，降低不同风险人员因暴露导致交叉感染的机会。如考虑境外变异新冠病毒株对如国内的影响，门诊可根据卫生部门的要求按照境外输入、本土病例进行划分，就医流线分别设置。

5.4.6  发热门诊

1  发热门诊应当设置在医疗机构内相对独立的区域，与普通门（急）诊相对隔离，并宜临近急诊，设立相对独立的出入口，便于患者筛查、转运。

2  院区主入口和门急诊大厅外应当设置醒目的发热门诊标识，明确发热门诊所在的方向、位置及路线。院区内应当设置路线导引标识，明确患者前往发热门诊的

3  发热门诊平面布局应当划分为清洁区、潜在污染区、污染区，并设置醒目标识。三区相互无交叉，使用面积应当满足日常诊疗工作及生活需求。其中，病人活动应当限制在污染区，医务人员一般的工作活动宜限制在清洁区；潜在污染区位于清洁区与污染区之间的过渡地段。

4  发热门诊应当合理设置清洁通道、污染通道，设置患者专用出入口和医务人员专用通道，合理组织清洁物品和污染物品流线，有效控制院内交叉感染。

[条文说明]  清洁区主要包括医务人员出入口、更衣、值班休息室、医务人员卫生间、淋浴间、清洁库房等。潜在污染区位于清洁区与污染区之间，主要包括治疗室、消毒室、留观区的护士站、护理走道等。污染区主要包括患者入口区、分诊、候诊、诊室、隔离观察室、放射检查用房、检验、处置室、抢救室、污物间、患者卫生间等。 筛查（预诊、分诊）、挂号、收费、药房等宜充分利用信息化手段和自助服务技术，有效避免人员聚集和交叉感染的风险。候诊区宜相对单独设置，并加强通风，必要时可加装机械通风、空气净化等设施。

5.4.7  “平疫结合”区的门诊功能区应当与发热门诊有机组合，建设应当符合国家有关发热门诊的建设要求。

[条文说明]  发热门诊主要作用为排查疑似传染病人，治疗发热患者。在疫情期间发热门诊作用重要，需对发热门诊面积进行扩大。可将部分门急诊（包括大厅）划转到发热门诊，增加发热留观单间房间与诊室，整合优化各种应急医疗力量和资源充实发热门诊区域。

- 5.5  医技科室

5.5.1  “平疫结合”区影像、检验、手术、重症监护等医技科室的设置与建设在满足疫情时救治功能的同时，应当充分提高平时利用效率。

5.5.2  “平疫结合”区的医技科室应当与其门诊、住院部保持便捷联系。可统筹安排清洁区、潜在污染区、污染区，统一组织人流、物流流线。

5.5.3  医学影像科设置应符合下列要求:

1  其位置宜方便门诊、急诊及住院病人使用；

2  平面布置应区分病人等候检査区与医务人员诊断工

作区并应在医务人员进岀诊断工作区设置卫生通过室。

3  供呼吸道传染病病人使用的一般影像检査室应按照不同种类患者收治类别独立设置。

4  各类用房应包括X光室、照相室、CT室、登记存片室、观片室、值班室、医生休息室、医生办公室、技师办公室等功能用房和卫生间。

5.5.4  功能检査室设置应符合下列要求：

1  其位置宜方便门诊、急诊及住院病人使用；

2  平面布置应区分病人等候检查区与医务人员诊断工作区， 并应在医务人员进出诊断工作区处设置卫生通过室；

3  供呼吸道传染病病人使用的常规检査室.可分开独立设置；

4  各类功能用房包括 B 超室、心电室等功能检查室和医护办公室、休息室、值班室和卫生间等。

5.5.5  中心（消毒灭菌）供应室设置应符合下列要求：

1  宜自成一区，靠近手术部布置并与该部有直接联系通道；

2  按洁净区、清洁区、污染区分区布置，并应按生产加工单向工艺流程布置；

3  应为进入洁净区与清洁区的工作人员分别设置卫生通过室；

4  气体灭菌室可与中心供应室合并设置，其位置宜靠外墙。

5.5.6  手术部设置应符合下列要求：

1  手术部设计应按现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定执行；

[条文说明]  疫情期间，在对患者开展手术治疗时，具有更髙的生物风险.需要针对不同传染媒介,如血液、 空气、飞沫、直接接触、体液等采取相应技术措施。因此，手术部设计应严格按照相应规范执行。

2  宜自成一区，与急诊部、外科手术相关的病区相近.并宜与中心供应室、血库、病理科联系方便。

3  使用医院手术部的隔离手术间开展呼吸道传染病患者的急诊手术，患者从专用通道进入手术部负压隔离手术室；没有专用通道的， 患者须佩戴医用防护口罩（至少佩戴医用外科口罩）进入手术部负压隔离手术室，且所有医务人员应做好呼吸道防护。隔离手术间应设置独立空调机组。手术结束，按照要求进行终末消毒。

5.5.7 检验科设置应符合下列要求：

1  应自成一区，并与门诊及住院部联系方便；

2  应在医务人员进出诊断工作区设置卫生通过；

3  应在检验工作区合适位置布置紧急冲淋龙头及密闭型排水地漏；

4  应在检验工作区出入口处分别设置男女医务人员卫生通过室。

5.5.8  检验实验室的设置应符合下列要求：

1  检验实验室应根据工作属性、内容、服务对象等，结合工作流程、人物流线、洁污流线、空间要求、物理条件等做好选址和布局。

2  检验实验室应结合工作流程和流线布局，做好导向、警示标识，确保出入流线清晰，安全警示到位。

3  应符合现行《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《实验室生物安全通用要求》GB 19489、《移动式实验室生物安全要求》GB 27421、《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T  199、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233的有关规定。

4  应急（临时）实验室围护结构主体应防渗、防漏及密闭。围护结构形式应因地制宜，选择方便快速加工、运输、安装，可考虑装配式轻型结构。

5.5.9  血库应邻近手术部。

5.5.10  药剂科设置应符合下列要求：

1  宜自成一区，并应与住院部联系方便；

2  集中药库、药房应设置在清洁区，护理单元药品间可设置在潜在污染区；

3  其他设置要求应符合《传染病医院建筑设计规范》GB 50849相关规定。

- 5.6  住院部

5.6.1  住院部宜自成一区，靠近手术部、医学影像科、检验科等，并应与药房、营养厨房等有方便联系通道。

5.6.2  “平疫结合”区住院部采用“三区两通道”的布局方式，可统筹安排清洁区、潜在污染区、污染区，各病房宜设置卫生间和医护缓冲间。

5.6.3  “平疫结合”区的住院部平时宜作为感染疾病科病房，有效提高平时利用效率。

5.6.4  “平疫结合”区住院部应当相对独立、设单独出入口。

5.6.5  每个病区床位配置宜为32床〜42床。改扩建应急疫情防控医疗建筑可根据实际情况设置床位数。

5.6.6  高于一层的病区宜设电梯，应采用专用病床规格电梯。供人员使用的电梯和专用污物电梯应分别设置。受条件限制无法设置电梯时，宜设置输送患者及物品的坡道，坡度应按无障碍要求设计，并应采用防滑等安全措施。

5.6.7  住院部应根据需要设置负压病房区和重症监护病房 (ICU)。

5.6.8  负压病房区

1  负压病房区功能配置应合理,建筑布局及人流、物流组织应结合院区整体布局，做到有序、安全、高效。

2  负压病区应按传染病医疗流程进行布局,且应根据救治流程需要细化功能分区,基本分区应分为：

清洁区——医护辅助区，包括医护会诊室、休息室、备餐间、医护开水间、值班室、医护集中更衣淋浴、医护卫生间等用房；

潜在污染区——医护工作区，包括护士站、治疗室、处置室、 医生办公室、库房等与负压病房相连的医护走廊；

污染区——病房区，包括负压病房、负压隔离病房、病房缓冲间、病房卫生间、患者走廊、污物暂存间、污洗间、患者开水间等用房。

各相邻区域之间应设置相应的卫生通过空间或缓冲间，并考虑医护人员穿脱及存放工作装备的合理位置和空间。

3  负压病区应严格划分医务人员与患者的交通流线，流线应相对独立、避免相互影响，应合理划分清洁物品与污染物品流线。

4  治疗室宜靠近护士站；污物暂存间、污洗间应设于病区尽端，宜靠近污物外运出口或污物电梯。

5  负压病区应设固体医疗废弃物暂存间,并应具备就地封装的空间。

6  在负压病区内设置负压隔离病房时，应布置在病区尽端，相对独立，自成一区，走廊上应设隔离门，并应设置独立的医护卫生通过空间。

7  各病区备餐间宜划分成清洁和污染小间，清洁和污染小间应设传递窗。采用一次性餐具时,备餐间可设于清洁区，不设分隔，并应在污染区设置残食收集暂存间。

8  每个病区宜设置病人活动室。宜设置多学科联合会诊室和远程医疗会诊室。

9  出入院有条件时，应分别独立设置。应设置出院病人清洁室，清洁室采用喷雾消毒，同时设置污物桶。

5.6.9  负压病房和负压隔离病房

1  应将感染、疑似感染患者分区安置。疑似患者应采用单人负压病房；无症状感染者、确诊患者可分别采用两人负压病房。危重症患者或其他需要单独救治的患者应采用单人负压隔离病房。病房应设吸引、氧气 插口、电气插座、护士呼叫按钮等医用设施。

2  病房与医护走廊之间应设置双门密闭联锁传递窗，双窗间内壁或外墙附近设紫外线消毒灯插座。

3  病房与医护走廊之间应设置观察窗，观察窗应采用固定窗扇。

4  病房与医护走廊之间应设置缓冲间。

1） 缓冲间应设置非手动式或自动感应龙头洗手池

2） 缓冲间开向病房和医护走廊的门不得同时开启；

3） 缓冲间对医护走廊的门可为平开门或感应式移动门；门上应有观察窗，门宜配备闭门器；

4） 缓冲间与病房的门下边宜留有 10mm 缝隙。

5） 缓冲间宜采取措施防止患者误入。

5  负压病房可采用单床间或者双床间，可设独立缓冲间或两间病房共用一间缓冲间。负压隔离病房应采用单人病房，每间病房应设独立缓冲间。

6  病房的房门应直接开向患者走道，净宽应满足病床出入的要求。设置开向患者走廊或室外的窗户，应由医护人员控制开启。

[条文说明]  为保证患者的安全，防止病患之间的交叉感染风险，病房开向患者走廊或室外的窗户，应由医护人员控制开启。

7  病室内应设置卫生间。病房的卫生间应设大便器、淋浴器、脸盆等基本设施，大便器旁设置无障碍扶手，应设紧急呼叫设施及输液吊钩。

8  负压病房和负压隔离病房建筑室内应密封严密，墙体与门窗、楼板和顶板的缝隙应填实密封。

9  负压隔离病房应当满足《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T 35428

5.6.10  重症监护病房（ICU）

1  ICU设置位置应方便患者转运、检查和治疗。

2  重症监护病区应自成一区，宜靠近手术部，并安排方便联系的通道。

3  ICU整体布局应按传染病医疗流程进行布局，洁污分开为原则。

4  床单元使用面积应不少于15平方米，床间距应大于1 米。

5  医护工作区与重症监护室隔离，不在重症监护室内设护士值班室，值班室设在重症监护室近邻处并设大面积密闭观察窗。

6  医护人员进出重症监护室的入口处应设置缓冲室、卫生通过。

7  污洗污物间为通过式房间，一端设门与重症监护室分隔，另一端应设门直接开向污染通道。

- 5.7  保障系统

5.7.1  设备机房应当预留设备容量和空间，疫情时可以增加设备、扩大容量，满足应急医疗设施建设等需求。“平疫结合”区宜设置独立的设备机房和设施，满足疫情期间独立运转需要。

5.7.2  根据承担职责宜设置必要的库房，满足防疫物资储存的需求。

5.7.3  新建应急疫情防控医疗建筑宜预留相对独立的太平间空间，疫情时可独立使用；既有院区改扩建应急救治区可独立建造临时停尸房，并应与运尸通道有方便的联系。

5.7.4  洗衣房的设计应满足《传染病医院建筑设计规范》GB 50849 相关规定。

5.7.5  固体医疗废物需用专门容器装载密封，由专人通过污染通道收集运送至医疗废弃物暂存间集中，再转运至垃圾焚烧炉或转运至专门处置场集中处理。医疗垃圾应采用环氧乙烷消毒灭菌后再进行焚烧。

医疗废物的处置应遵循《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物分类目录》的有关规定。

[条文说明]  医疗废物包括一、感染性废物：放入黄色袋子内携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。1 、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 ；③、 废弃的被服 ；④、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2 、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。3 、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。4 、各种废弃的医学标本。5 、废弃的血液、血清。6 、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。二、损伤性废物：放入密闭的利器盒内是指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。1 、医用针头、缝合针。2 、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。3 、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。三、生活性废物：放入黑色袋子内所有未被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

医疗废物的处理也是疫情防控的关键环节，规范的措施可有效防范化解疫情防控风险。

5.7.6  院内设置的应急救治区应设置独立的医疗垃圾和生活垃圾暂存区域，并预留疫情时相对独立的传染性医疗垃圾暂存间。垃圾暂存区域应设置围墙与其他区域相对分隔，位置应位于院区下风向处。

[条文说明]  为防止传染源传染扩散，传染病医院医疗废弃物暂存间应独立设置并与其他区域以围墙隔开.位置宜在院区下风向处。

5.7.7  院内转运宜配置转运病人的电瓶车、带有防护罩推床等配套设备，提供运行安全性和效率。转运路线应考虑无障碍通行。

[条文说明]  院内转运指患者因诊断性检查和特殊治疗需要进行的在医院内不同区域之间的转运。在此过程中需配备符合转运要求的转运床及相关设备药品，转运路线应考虑保证无障碍通行要求。

- 5.8  室内装修

5.8.1  急诊部、门诊部、医技科室、住院部等用房的地面、墙裙、墙面、顶棚，应采用便于清扫、 冲洗、消毒的材料及构造，其阴阳角宜做成圆弧半径大于30mm 的圆角。患者使用房间及通行的楼地面应采用防滑材料铺装。负压病房、负压隔离病房、负压手术室墙面、地面及顶棚以及门窗应选择无缝隙、气密性好的产品材料 。

[条文说明]  负压病房、负压手术室为传染病医院中采取特殊气流控制的部门，由于气流组织有特殊要求，以上房间的门窗要求选用气密性好、构造严密的产品。墙面天棚应注意缝隙严密，避免透气漏风，影响负压效果。

5.8.2  手术室地面应采用导电或防静电地板；放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘、防静电。

5.8.3  太平间、医疗垃圾暂存处的地面与墙面，均应采用耐洗涤消毒材料，地面与墙裙均应采取防昆虫、防鼠雀以及其他动物侵入的措施。

[条文说明]  太平间、医疗垃圾暂存处的室内装修材料构造要耐清扫冲洗、耐消毒液腐蚀.并要采取防昆虫、鼠雀及其他动物侵入措施，保证卫生安全。

5.8.4  药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库均应采取防潮、防虫、防鼠等措施。

5.8.5  医疗区域的装修面层、固定设施面层、室内门窗、助力扶手、家具等应满足医院清洗消毒要求。

[条文说明]  医疗区域的装修面层、固定设施面层、室内门窗、助力扶手、家具等必须满足被医院清洗消毒液喷洒浸泡1小时不损毁的原则。

5.8.6  生化检验室和中心实验室的部分化验台台面、通风柜台面、血库的配血室和洗涤室的操作台台面，以及病理科的染色台台面，均应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水 管亦应采用耐腐蚀材料。

5.8.7  建筑装修及室内外环境设计应考虑医护人员和病人的生理、心理特点，形成人性化空间。

[条文说明]  应营造以人为中心的就医环境，注重人的感受和体验。温馨舒适的环境总会给人带来好的心情，利于疏解医护人员的紧张心情，利于患者的康复。如儿童病房装修主要以卡通式的图案和明丽鲜亮的颜色为主，塑造活泼、可爱式的空间风格。

- 6  结    构

- 6.1  一般规定

6.1.1  应急疫情防控医疗建筑抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的有关规定确定；新建及改扩建应急疫情防控医疗建筑抗震设防类别不应低于重点设防类；动力站、氧气站、污水处理站等要求不能停止运转的附属医疗设备用房应根据其重要性确定抗震设防类别，且抗震设防标准不应低于应急疫情防控医疗建筑。

6.1.3  新建应急疫情防控医疗建筑安全等级宜为一级，结构重要性系数宜为1.1。

6.1.4  新建应急疫情防控医疗建筑场地宜选择对抗震有利地段，应避开抗震不利地段，当无法避开时应采取有效措施，不应建设在抗震危险地段。

6.1.5  应急疫情防控医疗建筑荷载按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和医疗建筑相关标准确定设计荷载，充分考虑人员活动、医疗设备、设备管线重量。

[条文说明]  1、医疗建筑由于工艺、设备、房间功能的多样性，《建筑结构荷载规范》上规定的荷载取值难以涵盖全部内容，应与设备厂家配合按实际设备荷载取值。

2、特殊房间顶棚荷载，如手术室或其他有在屋顶吊装设备的房间，应充分考虑顶棚楼板所受的设备活荷载。

- 6.2  结构体系与结构布置

6.2.1  新建应急疫情防控医疗建筑结构体系宜选用现浇钢筋混凝土框架、框架-抗震墙体系、钢框架、钢框架支撑体系。

6.2.2  地震设防区8度0.2g及以上地区、地震重点监视防御区应选用隔震结构或消能减震结构体系。保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

6.2.3  当采用装配式结构体系时，宜优先选用钢结构装配式体系；当选用钢筋混凝土装配式结构时，宜选择水平装配构件。

6.2.4  应根据抗震概念设计的要求判断建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。

6.2.5  框架结构不应采用单跨框架。

[条文说明]  当连接不同建筑的通廊采用单跨框架结构时，应采用抗震性能化设计方法，满足基本抗震性能目标的要求，并应按地震烈度提高一度的要求确定抗震措施和抗震构造措施的抗震等级。

6.2.6  隔震结构的隔震层可设置于基础底板、地下室顶板、大底盘裙房顶等位置；设备管道较多情况下，隔震层宜设置在地下室底部。

6.2.7  由于医疗设备及工艺的特殊性，需做同层排水要求的楼板除设置柔性防水层外，厚度不应小于120mm，混凝土抗渗等级不应小于P6。

6.2.8  设备管线的夹层应采用合理的结构形式，减小夹层刚度，减少对主体结构影响。

[条文说明]  夹层设置避免形成对抗震不利的短柱、薄弱层、刚度突变等。可优先采用刚度较小的钢结构夹层，钢梁与主体框架柱上的预埋件铰接或滑动支座，也可在上层结构梁上设置钢吊柱，钢梁与钢吊柱连接形成夹层。可避免短柱、薄弱层、刚度突变等情况。

6.2.9  具有密封性能的房间，门窗、墙板等非结构构件应满足室内与外部的压力差的影响。

- 6.3  改扩建结构设计

6.3.1  既有建筑改造为应急疫情防控医疗建筑前，应按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的有关规定进行可靠性鉴定；应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定进行抗震能力鉴定。

6.3.2  改造为应急疫情防控医疗建筑应选择安全等级不低于二级的既有建筑；宜选择框架结构、框架剪力墙结构、钢结构体系；应选择结构状况良好且抗震设防类别相同或较高级别的既有建筑。

6.3.3  改造为应急疫情防控医疗建筑设计前，应收集待改造建筑结构的相关资料，包括设计资料和施工资料、设计施工变更资料、建筑用材料资料、竣工和验收资料、使用过程的有关情况等。

6.3.4  加固设计应加强整体性、改善构件的受力状况、提高结构承载能力和抗震能力；加固或新增构件布置，应消除或减少不利因素，防止局部加强导致结构刚度或强度突变；新增构件与原有构件之间应有可靠连接，新增的竖向构件应有可靠的基础。

6.3.5  原结构因用途改变引起的使用荷载变化应进行相关构件承载力、基础承载力等涉及结构安全方面的复核验算，不满足要求时应采取相应加固措施。

6.3.6  新增隔墙应采用轻质的隔墙材料，应有可靠的构件节点连接构造和连接方式；节点连接构造应满足结构受力和变形要求，节点连接方式应便于现场安装。

- 7  给水排水

- 7.1  一般规定

7.1.1  应急疫情防控医疗建筑的病区给水排水系统应当满足“平疫结合”的原则。改扩建应急疫情防控医疗建筑设计的给水排水系统应当根据现行国家标准《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》（GB/T 51188）进行安全评价，评价结果应当符合下列规定：

1  大型综合医院的安全评价结果应当达到安全级别；

2  中小型医院当“平疫结合”病区用床位数小于50张床时，安全评价结果应当达到较安全级别。

[条文说明]  本条给出了既有医疗建筑和改扩建医疗建筑设计的“平疫结合”区的给水排水系统应当满足的安全使用条件，以确保系统的安全可靠。安全评价应从基础安全、使用功能安全、水质安全、卫生安全、环境安全、工艺单元和设备安全、管道安全、操作安全等8个方面展开，且应根据现行国家标准《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》（GB/T51188）进行评价。

7.1.2  “平疫结合”区的给水排水工程平时应当满足高效运行，疫情时应当满足安全运行的要求。

7.1.3  给水排水管道穿越楼板、墙处应当采取密封措施，防止不同空间的空气相互渗透，联通清洁区、潜在污染区及污染区墙上的开孔应当采用强化密封措施，并符合下列规定：

1  在穿越楼板和墙处设置套管，套管应当在楼板、墙中预埋或预制，实现密封；

2  管道与套管之间的缝隙应当采用柔性材料填充密实；

3  套管的两侧应当设置扣板，并用工程胶密实；

4  管道穿越楼板和防火墙处应当满足楼板或防火墙耐火极限的要求。

[条文说明]  本条为严格防止病毒通过管道穿越时造成的缝隙进行传播。

7.1.4  “平疫结合”区的给水、排水等系统宜独立设置，以满足独立运行的要求。当独立设置不能满足经济合理性要求时，“平疫结合”区的给水与院区系统连接处，应当采取安全措施，满足“平疫结合”区系统的安全可靠运行。

7.1.5   “平疫结合”区的给水、排水等系统宜一步安装到位，不宜在“平疫转换”时期大规模拆改，可通过设置阀门等进行切换，转换方便。

- 7.2  给水和热水

7.2.1  “平疫结合”区医务人员的生活给水用水定额，宜按现行国家标准《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）中规定值的1.2至1.3倍确定，患者的生活给水用水定额宜按该标准的1.1至1.2倍确定。

7.2.2  室内给水系统宜分区供水，疫情时及时转换为疫情供水模式，疫情时作为传染病区的给水系统宜采用断流水箱供水方式供给，且供水系统宜采用断流水箱加水泵的给水系统。当改造项目采用断流水箱供水确有困难时，应依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》 GB 50015的有关规定，分析供水系统产生回流污染的危险等级，并应符合下列规定：

1  当产生回流污染的风险较低，且供水压力满足要求时，供水系统应设置减压型倒流防止器；

2  当风险较高时，仍应采用断流水箱供水方式。

[条文说明] 本条给出了新型冠状病毒感染肺炎传染病医疗设施给水系统的原则。根据《中华人民共和国传染病防治法》第三条的规定，新型冠状病毒感染肺炎传染病为乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。新型冠状病毒因传播和蔓延能力较强，国家规定按照甲类进行防控，为保障公共供水的安全性，采用防回流污染能力比较强的断流水箱供水系统。

我国公共供水向建筑、居住小区或工厂供水有3种模式:城市公共供水系统直接向建筑物供水、设置防回流阀门和断流水箱供水。当城市供水管网突然压力下降，会产生建筑物给水管道内的水回流现象，从而有可能污染了城市公共供水管网，这种情况发生在城市管网突发事件的断裂或大量市政用水造成的市政管道压力降低，目前我国有少量的事件发生。现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019年版引入了防止污染市政给水的技术要求，要求设置倒流防止器、真空破坏器的技术要求，根据风险等级从高到低，要求采用设置减压型倒流防止器、低阻力倒流防止器、双止回阀倒流防止器、止回阀等。考虑到乙类传染病按甲类控制，若发生回流会有比较大影响，为此推荐采用断流水箱供水。 断水水箱供水比减压型倒流防止器的防回流能力更强，通常在有严重的生物污染和化学污染的场所应用。

断流水箱供水要增加供水设备，运行成本较高，又没有有效利用市政自来水压力，浪费能源，在既有建筑改造时，若没有空间安装水箱和水泵房，当采用给水系统无自身回流的可能性，且城市供水安全可靠性高，发生突发事件几率低，根据现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015 和《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》GB 51188判定该既有建筑的给水系统的回流风险较低时，可采用减压型倒流防止器的防回流污染的技术措施。

7.2.3  生活给水泵房和集中生活热水机房应设置在清洁区。

[条文说明] 本条的目的是确保生活给水和生活热水的安全，传染病医院的隔离区含有大量的致病病毒和细菌，其传播感染能力强，为防止发生可能的细菌病毒污染生活给水和热水系统，规定泵站和机房应在清洁，给水水箱、泵站以及生活热水换热站等是医务人员和患者重要的生活资源，严禁有任何污染，一旦污染会导致不可估量的损失,因此应设置在清洁区，严禁设置在污染区或半污染区。

7.2.4  “平疫结合”区的给水系统应当采取防污染回流措施，并符合下列规定：

1  清洁区与潜在污染区和污染区的给水宜各自独立，当无法独立时，向潜在污染区和污染区供水的给水道上应当设置减压型倒流防止器；

2  倒流防止器应当设置清洁区。

[条文说明] 本条的目的是严格防止回流污染。减压型倒流防止器为由两个独立作用的止同阀和一个泄水间组成，能严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制装置。减压型倒流防止器可以防止虹吸倒流，上游处于非正常供水状态，当进水腔压力下降到14 kPa 或更低时，无论中间腔和出水腔压力为多大，泄水阀应连续开启泄水。 当进水腔压力降为零时，泄水阀处于全开状态，大气通过漏水斗装置进入中间腔，使中间腔成为气室，形成进水腔与出水腔之间的空气隔断。

7.2.5  用水点或卫生器具均应当设置维修阀门。维修阀门应当采用截止阀，并设置标识。

[条文说明]  为减少用水点和卫生器具的维修对整个系统的影响，特此规定，同时截止阀可以关闭较迅速且严密，故规定采用截止阀。

7.2.6  卫生器具的选择应用应当符合现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB 50849、《综合医院建筑设计规范》GB 51039的有关规定，并符合下列规定：

1  水龙头宜采用单柄水龙头，且不宜采用充气式；

2  医生用洗涤水龙头应当采用自动、脚动和膝动开关，当必须采用肘动开关时，其手柄的长度不应小于160mm；

3  卫生器具应当具有防喷溅和防粘结的功能；卫生器具材料应当耐酸腐蚀、易清洁。

[条文说明]  本条规定为方便疫情时期卫生器具方便操作，杜绝感染，疫情时期对污染区消毒比较频繁，故卫生器具应当耐酸腐蚀，易于清洁。

- 7.3  排    水

7.3.1  排水系统应当采取防止水封破坏的技术措施，并符合下列规定：

1  排水立管的最大设计排水能力取值不应大于现行国家标准《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）规定值的0.7倍；

2  地漏应当采用水封补水措施，并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。

[条文说明]  香港淘大花园有4896 户的大型居住小区，2003 年 SARS期间有321个SARS个案，经调查病毒有可能通过排泄物或废水传播。其原因是排水系统因水封破坏，导致含有 SARS 病毒的空气通过排水管道在楼内上下层传播，该小区共有19 栋住宅，感染个案明显集中在E座，占累积总数的41％，记录第二多感染个案的是C座(15％)，第三位是B 座(13％)，而第四位是 D 座(13％)，余下的个案(18％)则散布在其他11 座。感染SARS 的淘大花园 E座居民有107人，当中大部分住在 E 座的7 号和8号垂直排列的单位，从而证明排水管道竖向水封破坏，同时卫生间排风扇抽风，导致空气竖向传播，从而促成了因排水系统水封破坏而导致严重的传染病传播事件。为此规定排水系统确保水封不被破坏的技术措施。现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB 50849 已经规定了水封的高度在50mm 至75mm 之间，本标准不再规定。

大量的工程实践证明，高层建筑排水系统很容易产生负压，从而导致排水系统水封被破坏。排水系统水封被破坏的重要原因之一是排水立管的通水量过大，为确保排水立管不产生过大的负压破坏水封，规定高层建筑排水立管排水能力为现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015规定值的0.7倍，地漏内的水很容易因蒸发、或没有水给水封充水，导致地漏的水封破坏，国际上通行的原则是给地漏水封补水，中国中元国际工程有限公司于上世纪末本世纪初北京大学外科病房楼的工程实际中，采用洗脸盆的排水给卫生间地漏补水，取得了很好的工程效果，为此本标准推荐实施地漏补水技术，经济合理，效果好。

7.3.2  室内卫生间排水系统宜符合下列要求：

1  当建筑高度超过两层且为暗卫生间或建筑高度超过十层时，卫生间的排水系统可采用专用通气立管系统；

2  公共卫生间排水横管超过10m或大便器超过3个时，宜采用环行通气管；

3  卫生间器具排水支管长度不宜超过1.5m。

[条文说明]  本条目的是提高医院卫生质量。根据医院建筑高度和卫生间设置位置不同，以及对室内卫生质量要求较高等情况，提出排水系统应釆用专用通气立管、环行通气管和器具通气系统，以有效防止排水系统中的臭味进入室内污染室内环境。

7.3.3  卫生器具排水存水弯的水封高度不得小于50mm，且不得大于100mm。

[条文说明]  水封高度小于50. 00mm易蒸发，大于100. 00mm则易造成排水不畅， 堵塞管道。

7.3.4  地漏的通水能力应当满足地面排水的要求，采用无水封地漏加P型存水弯；应当采用水封补水措施，并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。

7.3.5  污染区空调的冷凝水应当集中收集，采用间接排水的方式进入医院污水排水系统，并排到污水处理站统一处理。

7.3.6  “平疫结合”病区的排水系统，通气管出口应当设置高效过滤器过滤或采取消毒处理。

[条文说明]  隔离区是患者居住的场所，其卫生间排水中含有致病病毒和致病菌，有着较高的风险，其排水系统的通气口会排出含有病毒的气溶胶，导致污染环境，为此应设置高效过滤器过滤和消毒处理，过滤器维修时应就地消毒后，并按医疗垃圾来处理；消毒处理通常采用紫外线或臭氧消毒。

7.3.7  排水管道应当进行闭水试验，且采取防止排水管道内的污水外渗和泄漏的措施。

[条文说明]  室内架空管道渗漏有可能污染空气，导致病毒的可能蔓延，尽管这种可能性较低，但排水管道漏水的可能性还是时有发生，因此排水管道要求采用高质量产品和高质量施工，并做严格的闭水试验，以防止排水管道内的污水外渗和泄漏。室外排水管道应采用180°的素混凝土基础，以防止管道不均匀下沉，导致管道渗漏，同时管道要采用高质量产品和高质量施工，防止管道渗漏， 产生不必要的环境污染。

7.3.8  “平疫结合”区室外污水排水系统应当采用无检查井的管道进行连接，通气管的间距不应大于50m，清扫口的间距应当符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

[条文说明]  排水系统的检查井经常冒嗅味,有可能产生呼吸系统疾病的蔓延，为此提出室外污水排水管道的连接也可以采用非检查井的连接方式，为确保排水系统内通气的畅通，规定了应设置通气管的要求，通气管应沿墙敷设，并在屋面以上高空排放，同时为便于管道系统的堵塞清掏，规定设置清扫口，清扫口的间距符合国家现行标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

7.3.9  “平疫结合”住院部的排水系统设计应当满足在器具处进行消毒的要求。

- 7.4  污水处理

7.4.1  “平疫结合”区的污水处理应当符合下列规定：

1  应当采取柔性设计原则，平时满足医院高效运行的要求，疫情期间满足不同疫情细菌和病毒的处理要求；

2  处理工艺应当采用双级强化消毒工艺；

3  处理设施应当耐腐蚀和耐高温的要求。

7.4.2  当既有建筑改造、改扩建项目污水处理无法满足现行国家标准«传染病医院建筑设计规范»GB 50849二级生化处理的有关规定时，污水处理应采用强化消毒处理工艺，并符合下列规定：

1  污水处理应在化粪池前设置预消毒工艺，预消毒池的水力停留时间不宜小于1h；污水处理站的二级消毒池水力停留时间不应小于2h；

2  污水处理从预消毒池至二级消毒池的水力停留总时间不应小于48h；

3  化粪池和污水处理后的污泥回流至化粪池后总的清掏周期不应小于360d；

4  消毒剂的投加应根据具体情况确定,但 pH 值不应大于6.5。

7.4.3  污水处理池应当密闭，尾气统一收集消毒处理后排放。

[条文说明]  污水处理池产生的尾气可能含有病毒，为此要求密闭，尾气统一收集消毒处理后排放，通常尾气收集后采用臭氧、紫外线消毒。

7.4.4  车辆停放处宜设置冲洗、消毒设施，冲洗废水需经消毒处理后方可排入市政污水管。

- 8  通风供暖与空气调节

8.1  一般规定

8.1.1  应急疫情防控医疗建筑的冷热源应根据疫情防控和内部功能要求、工程所在地的气候条件、能源状况，结合国家有关安全、环保、节能、卫生的相关规定确定，并应具有可靠性、安全性、经济性，方便维护、管理。

[条文说明]  应急疫情防控医疗建筑由于疫情期间运行能耗通常较一般建筑高，所以选择合理、适宜的暖通空调冷热源形式显得更为主要。在满足疫情防控要求时，需要考虑冷热源的使用时间和可靠性。

8.1.2  应急疫情防控医疗建筑应当根据医院在疫情期间和平时的功能要求，相应采取符合平疫结合要求的通风空调措施，避免疫情、平时两套系统共存。

[条文说明]  应急疫情防控医疗建筑机电专业管道繁多，建筑空间有限。“平疫结合”区域空调、通风系统疫情期间和平时运行风量相差很大，设置双套系统不仅增加空调、通风系统造价，还会占用更多建筑空间，影响室内净高，所以空调、通风系统应按照疫情期间风量设计布置。

8.1.3  应急疫情防控医疗建筑各种用房的温度、湿度在设置空调系统时，应符合表8.1.1的要求。

表8. 1. 1  主要用房室内空调设计温度、湿度

| 房间名称 |  | 夏 季 | 冬 季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度（℃） | 相对湿度（%） | 干球温度（℃） | 相对湿度（%） |
| 病房 | 26 〜27 | 50 〜60 | 20 〜22 | 40 〜45 |
| 诊室 | 26 〜27 | 50 〜60 | 18 〜20 | 40~45 |
| 候诊室 | 26 〜27 | 50 〜60 | 18 〜20 | 40 〜45 |
| 各种实验室 | 26 〜27 | 45 〜60 | 20 〜22 | 45 〜50 |
| 药房 | 26 〜27 | 45 〜50 | 18 〜20 | 40 〜45 |
| 药品储藏室 | 22 | 60以下 | 16 | 60以下 |
| 放射线室 | 26 〜27 | 50 〜60 | 23 〜24 | 40 〜45 |
| 管理室 | 26 〜27 | 50 〜60 | 18 〜20 | 40 〜45 |
| 手术室 | 21~25 | 30~60 | 21~25 | 30~60 |
| 监护病房 | 宜≤27 | 40~65 | 宜≥24 | 40~65 |

[条文说明]  应急疫情防控医疗建筑室内温、湿度要求，医疗设备用房首先应保证医疗设备正常工作同时兼顾人员舒适要求；病房、治疗室等应满足病人治疗及舒适要求。

8.1.4  位于采暖地区的未设置空调系统的应急疫情防控医疗建筑，应设集中釆暖，采暖方式宜设置散热器采暖。各种用房室内采暖设计计算温度应满足表8.1.2的规定。

表8. 1. 2  主要用房室内采暖设计温度

| 房间名称 | 室内采暖设计温度（℃） |
| --- | --- |
| 病房 | 20 |
| 诊室 | 18 |
| 候诊室 | 18 |
| 各种实验室 | 20 |
| 药房 | 18 |
| 药品储藏室 | 16 |

[条文说明]  在采暖地区应急疫情防控医疗建筑应该设置集中采暖，釆暖设计温度应保证舒适度。目前釆暖的方式多种多样，其中的低温热水地板采暖、发热电缆地板采暖、电热膜采暖等方式的舒适性并不一定适用于应急疫情防控医疗建筑，有的也不利于控制空气污染。所以在本标准中，建议采用散热器采暖。

8.2  通    风

8.2.1  换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等，应设排风，排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h〜15次/h。

8.2.2  医院各处门口不宜设置空气幕。

[条文说明]  应急疫情防控医疗建筑疫情期间室内携带各种病原体的病人来回穿梭，风幕吹出的髙速空气加快了空气中细菌、病毒的扩散，因此不宜设置空气幕。

8.2.3  门诊、急诊部入口处的筛査，其通风系统应独立设置。

[条文说明]  根据建筑平面设置，门诊、急诊部入口处设有接诊或筛査，用于对不同传染病患者进行筛査分流。为有效控制传染病的扩散，要求此区域通风系统独立设置。

8.2.4  病房卫生间排风不宜通过共用竖井排风，应结合病房排风统一设计。

[条文说明]  传统的卫生间排风系统大多数采用共用竖井排岀屋面。应急疫情防控医疗建筑科室一般都是分层分布，呼吸道传染病房的卫生间的排风有可能通过共用竖井流入其他层科室的病房卫生间，造成交叉污染。应分病区设置排风系统。

8.2.5  应急疫情防控医疗建筑“平疫结合”区应当设置机械通风系统。机械送风（新风）、排风系统宜按清洁区、潜在污染区、污染区分区设置独立系统。疫情期间通风系统应当控制各区域空气压力梯度，空气静压应从清洁区、潜在污染区、污染区依次降低，空气从清洁区向潜在污染区、污染区单向流动。

[条文说明]  “平疫结合”区分清洁区、潜在污染区、污染区，各区空气污染程度不同，为防止污染区域的空气通过通风管道对较清洁区域空气的影响，要求送风、排风系统分区设置，杜绝污染空气通过系统流到清洁区的可能。建筑物内的气流流向应严格保证“平疫结合”区的压力梯度，使清洁区空气流向潜在污染区再流向污染区，绝不允许气流倒流。全面通风系统经设计和平衡应该使空气从较少污染的区域（较为洁净区域）流向较多污染区域（较不洁净区域）。例如，空气流向应从医护人员走廊依次流入缓冲间、病房、病房卫生间，以防止污染物传播到其他区域。

8.2.6  “平疫结合”区的通风、空调风管应当按疫情时的风量设计布置。通风、空调设备机房布置应当满足疫情时设备安装、检修的空间要求，通风、空调设备按平时使用设置。

[条文说明]  “平疫结合”区域空调、通风系统疫情期间和平时运行风量相差很大，空调、通风系统风管按疫情期间风量设计；空调、通风系统机组采用变频，疫情期间空调、新风机组高速运行，平时低速运行。

8.2.7  潜在污染区、污染区的排风机应当设置在室外，并设在排风管路末端，使整个管路为负压。

[条文说明]  潜在污染区、污染区的排风机因附近污染物较多,为运行维护安全要求设置在室外空旷处。潜在污染区、污染区的排风机设在排风管路末端可保证整个排风管为负压,防止排风中污染物从风管缝隙泄漏到风管外部污染环境或其它房间。

8.2.8  送风（新风）应直接取自周围不存在污染的室外，送风（新风）机组宜设在独立房间。潜在污染区、污染区排风系统的排出口不应临近人员活动区，排气宜高空排放，排风系统的排出口、污水通气管与送风系统取风口不宜设置在建筑同一侧。排风口与送风系统取风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应当高出进风口，并不应小于6m；排风口应当高于屋面不小于3m，风口设锥形风帽高空排放。

[条文说明]  排风口应该远离进风口并避开人员活动区，防止进、排风口设置过近。排风系统的排出口、污水通气管与送风系统取风口的安全距离可参照现行国家标准«民用建筑供暖通风与空气调节设计规范»GB ５０７３６：排风口与进风口的水平距离不应小于20m，当水平距离不足20m时，排风口应高出进风口，并不宜小于6m。

8.2.9  送风系统、排风系统内的各级空气过滤器应当设压差检测、报警装置。设置在排风口部的过滤器，每个排风系统最少应当设置1个压差检测、报警装置。

[条文说明]  过滤器堵塞将使风机风量不能保证。过滤器压差检测和报警可提醒维护人员及时发现问题并及时更换过滤器，保证通风系统正常运行。

8.3  供暖与空气调节

8.3.1  疫情时期的负压隔离病房及重症监护病房（ICU）应当采用全新风直流式空调系统；其他医技及病房区域在设有新风、排风的基础上各房间宜采用热泵型分体空调机、风机盘管等各室能独立运行的空调形式；严寒、寒冷地区冬季可设置电暖器；各室独立空调机安装位置应当注意减小其送风对室内气流的影响，电源应集中管理。新风的加热或冷却宜采用独立直膨式风冷热泵机组，并应根据室温调节送风温度，严寒地区可设辅助电加热装置。

[条文说明]  负压隔离病房及重症监护病房（ICU）采用全新风空调系统设计。这些区域要控制的是空气中致命性的病原体，目前空调机对回风的空气处理不能保证100%阻隔或杀死病菌，所以要求采用全新风直流式空调系统。其他区域设置风机盘管（热泵型分体空调机）冷却或加热空气，当某一个或数个小空间的空气被病菌污染，它被控制在小范围内。如果釆用全空气系统（CAV或VAV）, 它的回风会造成各房间之间的交叉污染；如果都用全新风系统，空调系统的投资及运行费用会成倍上升。严寒、寒冷地区冬季热泵型分体空调有可能不能正常启动,可以采用电暖器供暖。污染区、潜在污染区房间设计有气流流向要求，分体空调机安装位置要考虑减小对房间气流的影响，分体空调机电源统一管理。

8.3.2  清洁区的送风（新风）至少应当经过粗效、中效两级过滤；疫情时潜在污染区、污染区的送风（新风）至少应当经过粗效、中效、亚高效三级过滤；排风应当经过高效过滤。过滤器的设置应当符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS 661的相关规定。

[条文说明]  清洁区送风维持正压以防止隔离区污染空气侵入,送风过滤参照国家标准«综合医院建筑设计规范»GB５１０３９的要求,至少采用两级过滤。病人一般体质较弱，内部散发的污染物主要为致病病原体。空调送风设置粗、中、亚高效过滤器三级过滤，送入洁净的空气，一是为防止带入其他致病病菌，影响病人；二是防止大量灰尘进入，给内部的致病病原体带来寄生体或携带体。由于送入的是洁净的空气，病房内是净化的环境，排风只需设置高效过滤，阻隔病房内产生的灰尘和病菌，经过实验证明，高效过滤器可阻隔绝大部分的灰尘及其附着的病菌。污染区有新型冠状病毒污染,参照国标«医院负压隔离病房环境控制要求»GB/T ３５４２８：污染区排风应经过高效过滤器过滤后排放。”及北京市地标«医院感染性疾病科室内空气质量卫生要求»DB１１/T ４０９：通过空气或飞沫传播的甲类或甲类管理的乙类传染病隔离病房，应在排风管路入口设置高效过滤器的规定，要求排风设置高效过滤器，隔离污染物。

8.3.3  送风（新风）机组出口及排风机组进口应当设置与风机联动的电动密闭风阀；同一个通风系统，房间到总送、排风系统主干管之间的支风道上应设置电动密闭阀，并可单独关断，进行房间消毒；可在送、排风系统上设置定风量装置。

[条文说明]  同一个通风系统，也要防止不同房间的空气交叉污染。当 通风系统因各种原因停止运行时，风管是连通各个房间的直接通道，由于风压、热压等作用有可能病房之间的空气会相互流动；同时当个别房间需要消毒时，要求单独密闭；所以要求在支风管设置电动密闭阀。以防止各房间空气互相交叉污染，并可单独关断，进行房间消毒。随着空气过滤器积尘，阻力增加，系统风量会减小，其压力梯度会有所变化，在系统设计中应考虑这个因素。为避免空气过滤器积尘对系统风量的影响，系统定风量运行可以保证稳定的压力梯度，所以建议采用定风量装置。

8.3.4  应急疫情防控医疗建筑空调的冷凝水应分区集中收集，并应随各区污水、废水排放集中处理。污染区和潜在污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设置水封和阀门。

[条文说明]  一般建筑的空调冷凝水，有时会直接排放至房间地漏或室外散水等处。疫情期间应急疫情防控医疗建筑飘浮在空气中，附着在灰尘颗粒上的病菌，会阻隔在空调机换热盘管上，并随着冷凝水排出。这些在冷凝水中的病菌有可能使人员致病。所以应该避免将空调冷凝水排到裸露的地面，而应该将冷凝水排到设置的冷凝水管，引至医院的废、污水系统，集中处理。污染区和潜在污染区空调机组冷凝水排出管上设阀门是为了防止过渡季或冬季没有冷凝水排出时空气进入系统。

8.3.5  送风口设置在房间上部；潜在污染区和污染区排（回）风口设置在房间下部，排（回）风口下边沿距离地面不宜低于0.1m，上边沿不宜高于0.6m；排（回）风口风速不宜大于1.5m/s。

[条文说明]  空气的气流组织应排除死区、停滞和送排风短路，防止细菌、病毒的积聚。室内排（回）风口高度低于工作面有利于污染物的排出。如果排（回）风口下边太低、容易将地面的灰尘卷起。

8.3.6  清洁区每个房间送风量应大于排风量150m³/h；潜在污染区，污染区每个房间排风量应大于送风量150m³/h。

[条文说明]  实现并维持负压、使气流流入房间所必需的最小压差非常小（约0.25Pa），大于这个压差，都符合要求。使用时获得的实际负压大小取决于送风、排风量差和房间围护结构的密闭程度。排风量大于送风量的10%时，大多数情况下应该实现至少0.25Pa的负压。根据国内有关单位实测，150m3/h的风量差是为了保证最小压差下流过门缝的空气最低的要求。

8.3.7  “平疫结合”区疫情时清洁区最小新风量宜为3次/h, 平时清洁区最小新风量宜为2次/h。

[条文说明]  清洁区域是生活和后勤保证区，属于无污染区，主要考虑人员舒适和气味控制的新风量，建议最小换气次数3次/h。

8.3.8  门急诊部及医技科室

1  “平疫结合”区的门急诊区，其污染区平时设计最小新风量宜为3次/h，疫情时最小新风量宜为6次/h。

2  “平疫结合”区的DR、CT等放射检查室，平时新风量不宜小于3次/h，疫情时不宜小于6次/h。

3  送风口应设置在房间上部。病房、诊室等污染区的排风口应设置在房间下部，房间排风口底部距地面不应小于0.1m。

4  PCR实验室各房间应当严格控制压力梯度，空气压力依次按标本制备区、扩增区、分析区顺序递减，分析区应为负压。PCR通风系统应自成独立系统，疫情时宜按增强型二级生物安全实验室设计。防护区内送风口和排风口的布置应符合定向气流的原则，排风口应设在室内被污染风险最高的区域。采用上送下排方式时，排风口下边沿距离地面不宜低于0.1m，且不宜高于0.15m；排风口排风速度不宜大于1.0m/s；空调设备宜采用干蒸汽加湿器。

[条文说明]  对呼吸道传染病，理论上房间通风量越大，对空气中细菌、病毒的稀释越好。但在设置采暖和空调的建筑内，较大的通风量代表着较大的能耗。CT等大型医技设备发热量大，对环境要求高，可根据其对室内温湿度要求采用分体空调、机房专用空调等。气流组织的一种方式是送风在房间的一侧，与病人相对，排风从病人的一侧将空气排出；另一种方式在送风温度比室内空气温度低时是最有效的，这种方式下，送风在天花板附近，而排风在地板附近，使洁净空气通过呼吸区和工作区向下流动到污染的地板区域排出。

8.3.9  住院部

1  “平疫结合”区的护理单元平时宜微正压设计，疫情期间应当转换为负压。“平疫结合”的病房送风、排风系统不得采用竖向多楼层共用系统。

2  平时病房最小新风量宜为2次/h，疫情时病房新风量按以下设计：负压病房最小新风量应当按6次/h计算，取两者中较大者； 负压隔离病房最小新风量应当按12次/h计算，取两者中较大者。

3  病房双人间送风口应当设于病房医护人员入口附近顶部，排风口应当设于与送风口相对远侧病人床头下侧。单人间送风口宜设在床尾的顶部，排风口设在与送风口相对的床头下侧。

4  平时病房及其卫生间排风不设置风口过滤器。疫情时负压病房及其卫生间的排风宜在排风机组内设置粗、中、高效空气过滤器；负压隔离病房及其卫生间排风的高效空气过滤器应当安装在房间排风口部。

5  疫情时，负压隔离病房与其相邻相通的缓冲间、缓冲间与医护走廊宜保持不小于5Pa的负压差。负压隔离病房宜在门口视线高度安装微压差显示装置，并标示出安全压差范围。

6  病房内卫生间只设排风，保证病房向卫生间定向气流。

7  每间病房及其卫生间的送风、排风管上应当安装电动密闭阀，电动密闭阀宜设置在病房外。

[条文说明]  负压隔离病房最小需要12次/h换气,是密闭房间空调系统达到舒适的温湿度应该达到的风量。空气的气流组织应排除死区、停滞和送排风短路，防止细菌、病毒的积聚，室内应形成清洁送风首先流过医护人员区域，再流向患者，最后在患者床头下侧进入排风口，医务人员不会处于传染源和排风口之间，减小医务人员被感染的机会。负压隔离病房、ICU排风高效空气过滤器要求安装在房间排风口部，防止病房之间的带菌空气互相污染，在源头阻隔病毒，防止污染风管，引起扩散，也便于更换、消毒。在负压隔离病房门口目测高度安装微压差显示，显示病房压力情况，病区压力梯度保障情况；标示出安全压差范围，医护人员进入病房有一个安全警示，也提示运维人员有关运行状况。

8.3.10  重症监护病房

1  “平疫结合”的重症监护病房平时宜正压设计，疫情期间应当转换为负压。

2  平时有洁净要求的重症监护病房最小送风量应当按12次/h计算，空调系统设粗效、中效、高效三级过滤，高效过滤设在送风口；平时无洁净要求重症监护病房最小送风量应当按6次/h计算，空调系统设粗效、中效二级过滤。

3  重症监护病房平时宜采用全空气系统，气流组织为上送下回，回风口设置在床头部下侧，并设置中效过滤器。疫情期间转换为全新风直流式空调系统，最小换气次数应为12次/h，利用平时回风口转换为疫情期间的排风口，口部尺寸应当按疫情期间排风量计算，口部结构应能方便快捷安装高效过滤器。

4  空调机组、排风机“平疫共用”，利用平时全空气空调系统转化为全新风直流空调系统，空调机组应当考虑其冷、热盘管容量及防冻措施等；排风机设置变频设计，并选用性能曲线陡峭，风压变化大风量变化小的风机，按疫情需求设置。

5  重症患者的负压隔离病房可根据需要设置加湿器。

[条文说明]  ICU收治危重症及其他需要单独救治的患者,应对其病房室内环境及气流控制做更严格的要求。空气净化系统各级过滤器随着使用时间的增加，容尘量逐渐增加，系统阻力也随之增加。选用风压变化较大时，风量变化较小的风机，可使空调净化系统的风量稳定在一定范围内。如采用变频风机，是风机的电机功率与所需风压相适应，可以降低风机的运行费用。需要氧疗和气管切开手术的患者需要温暖湿润的空气，故空气考虑加湿；在送风空调机加湿需设置加湿水管，引出水管防冻等问题，且空调机加湿方式增加了湿度控制环节，既不利于缩短调试时间，更有加湿过度的隐患，故建议根据治疗需求设置房间加湿器。

8.3.11  手术部

“平疫结合”区手术部，平时手术室按正压设计。手术部根据需要应当至少设置一间可转化为负压的全新风直流式手术室，供疫情时使用，疫情时的排风管及排风机平时宜安装到位。疫情时负压手术室顶棚排风入口以及室内回风口处均安装高效过滤器，并在排风出口处设止回阀，关断回风管，打开排风管，启动排风机。手术室设计应当符合国家现行标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。

[条文说明]  手术时患者散发病毒浓度大,建议采用负压直流净化空调系统,防止病毒对环境及医护人员侵害。

8.3.12  全新风直流式空调系统应采取在非疫情期间回风的措施。

[条文说明]  空调系统一直以全新风空调形式运行，会大大增加应急疫情防控医疗建筑的运行费用，在一年中的非疫情期间，把系统调节成有部分回风运行空调系统，会节省应急疫情防控医疗建筑的运行费用。系统转换需要流行病研究人员、医务人员及维护管理人员根据流行病的情况及时调节空调系统运行状况。

8.3.13  系统运行维护应符合下列规定:

1  各区域排风机与送风机应联锁，清洁区应先启动送风机，再启动排风机；潜在污染区、污染区应先启动排风机，再启动送风机；各区之间风机启动先后顺序应为清洁区、潜在污染区、污染区；

2  管理人员应监视风机故障报警信号；

3  管理人员应监视送风、排风系统的各级空气过滤器的压差报警，并应及时更换堵塞的空气过滤器；

4  排风高效空气过滤器更换操作人员应做好自我防护，拆除的排风高效过滤器应当由专业人员进行原位消毒后，装入安全容器内进行消毒灭菌，并应随医疗废弃物一起处理。

[条文说明]  通风空调设备良好运转是防止空气传播的重要保证。运行维护时要保证通风空调设备正常运转，保证系统风量，保证房间及区域压力梯度，注意设备启停顺序，随时关注设备故障及过滤器压差报警。对潜在污染区、污染区过滤器更换尤其要注意安全，排风高效过滤器拦截大量的附着病毒的颗粒，更换操作人员必须做好自我防护。国家卫健委«新型冠状病毒实验室生物安全指南»(第二版)中明确“体积较大的固体废物如 HEPA 过滤器，应当由专业人士进行原位消毒后，装入安全容器内进行消毒灭菌。不能进行压力蒸汽灭菌的物品如电子设备可以采用环氧乙烷熏蒸消毒处理。”

- 9  电   气

- 9.1  一般规定

9.1.1  应急疫情防控医疗建筑电气设计，应贯彻执行国家技术经济政策，做到安全可靠、经济合理、节能环保、技术先进、维护管理方便。

9.1.2  改扩建应急疫情防控医疗建筑应减少对既有建筑及其电气系统、电气设备、电气线路的拆除和改造，采取因情适宜的建安措施。

[条文说明]  改扩建应急疫情防控医疗建筑应结合需求及现状综合考虑，在满足功能需求和安全可靠的前提下采取简单方案，快速完成改造，尽量减少浪费。

9.1.3  “平疫结合”区所选用的电气设备，除满足电气性能要求外，还应满足相关的洁净、压力、腐蚀等环境性能要求，并采用外露表面平滑、不易积尘、防静电、具有密闭隔离功能的产品。

- 9.2  供配电系统

9.2.1  负压手术室、重症监护病房、护理单元、检验室、PCR实验室等用电为一级负荷；负压手术室、重症监护病房、护理单元的医疗设备、照明、通风系统用电及检验室、PCR实验室的实验设备、照明、通风系统用电为一级负荷中的特别重要负荷。

[条文说明]  综合医院平时治疗使用的如心导管介入、血管造影等设施在疫情期间很少涉及，所以本标准列举的一级负荷及一级负荷中的特别重要负荷范围少于《综合医院建筑设计规范》GB 51039中的相关规定。负压手术室、重症监护病房主要一级负荷如下，其中 1 至 4 项为一级负荷中特别重要负荷：

1.医疗设备带、照明灯具；

2.传递窗电源、消毒设施电源；

3.通风系统、电动密闭阀、压差警报器；

4.负压病区消防设备；

5.插座、空调系统。

9.2.2  一级负荷供电应符合下列要求：

1  新建应急疫情防控医疗建筑应当由市政引入双重10kV电源供电，宜采用双电源同时运行互为备用方式；

2  改扩建应急疫情防控医疗建筑可由院区变电所或配电室不同的低压母线引出两路电源供电，其中一路应为应急电源。

[条文说明]  两路10kV电源同时运行供电可靠性高。

9.2.3  一级负荷中特别重要负荷供电应符合下列要求：

1  除双重电源供电外，尚应增设应急电源供电；

2  应急电源供电回路应自成系统，且不得将其他负荷接入应急供电回路；

3  应急电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；

4  应急电源的供电时间，应满足设备允许中断供电的要求；

5  对一级负荷中的特别重要负荷的末端配电箱切换开关上端口宜设置电源监测和故障报警。

[条文说明]  新建应急疫情防控医疗建筑发电机房选址应尽量贴临变电所或易于与变电所接驳的位置，有条件时可设置在地上。改扩建应急疫情防控医疗建筑可根据实际情况采用院区内现有柴油发电机组供电或预留移动发电车的接驳口。

9.2.4  同时供电的双重电源供配电系统中，其中一个回路中断供电时，其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷的供电要求。。

9.2.5  对2类医疗场所或要求自动恢复供电时间0.5s以下的设备应设置不间断电源装置(UPS)做应急电源。检验室、PCR实验室的实验设备宜设置不间断电源装置(UPS)做应急电源。

[条文说明]  医疗场所及设施的类别划分与要求自动恢复供电的时间详见《医疗建筑电气设计规范》JGJ312。柴油发电机组作备用电源时，不间断电源装置(UPS)应急供电时间不应小于15min。

9.2.6  负压手术室、抢救室、重症监护病房等2类医疗场所，应采用局部IT系统供电，配套装置绝缘监视器，并满足有关监测要求。

[条文说明]  医用IT系统的设置可提高用电安全和供电可靠性，绝缘监视器应能显示工作状态及故障类型，并应设置声光警报装置，且报警装置应安装在有专职人员值班的场所。

9.2.7  新建应急疫情防控医疗建筑的变电所应当为“平疫结合”区预留空间和足够的用电容量及出线开关，变电所至“平疫结合”区预留用地的线路宜采用管、井结合的敷设方式，管、井宜在平时施工完成。

9.2.8  改扩建应急疫情防控医疗建筑可优先选用预装式变电站、静音型箱式发电机组等成套设备。

[条文说明]  采用预装式变电站、箱式发电机组有利于快速完成改造，节约平疫转换时间。

- 9.3  低压配电

9.3.1  应结合平时使用功能及疫情时的运行管理方案和设备负荷类型划分供电回路及配电区域，并应满足疫情时的负荷容量需求。

[条文说明]  疫情时的运行管理方案通常涉及电梯、空调及通风系统设备转换控制，在进行配电系统划分时需与相关专业密切进行沟通，优化配电及相关控制方案。

9.3.2  负压病区的通风系统应从变电所或配电室引出专用回路供电，电热水器、空调系统宜从变电所或配电室引出专用回路供电。

[条文说明]  皆在提高相关用电设备的供电可靠性。

9.3.3  清洁区与潜在污染区、污染区内的用电设备不宜由同一分支回路供电，宜单独设置配电系统。

[条文说明]  分系统供电便于管理、维护，切断不运行回路确保用电安全，减少交叉传染。

9.3.4  护理单元内的设备带或吊塔应按床位设置独立供电回路。

9.3.5  2类医疗场所的TN-S系统的每个终端配电回路均应设置短路和过负荷保护。护理单元内的设备带照明回路应加装剩余电流保护装置。

9.3.6  配电箱（柜）、控制箱（柜）、配电干线应设置在污染区外电气竖井内或专用房间内；箱（柜）宜采用标准化设计，选用成套定型电气设备；风机、水泵等控制箱宜与设备一体化配套。

[条文说明]  设在污染区外便于管理、维护；标准化、一体化配套箱体可加快改扩建进度。

- 9.4  照   明

9.4.1  照明设计应采用高效能、高显色性光源，光源色温不宜大于4000K，一般显色指数Ra应当大于80，宜采用漫反射型灯具；灯具照度、防眩光措施等尚应满足疫情时的使用需求。

[条文说明] 本条为照明设计的一般规定。

9.4.2  应急照明和疏散指示系统宜采用“平疫结合”设计方式。

[条文说明]  应急照明和疏散指示系统灯具安装位置宜兼顾平时及疫情动线，优先选用通过更换局部疏散方向标志灯具指向或摘除部分灯具实现平疫转换需求。

9.4.3  改扩建应急疫情防控医疗建筑应评估既有建筑照明、插座等是否可以利用，或通过简单改变控制、更换灯具等措施后是否可以利用。既有建筑照明、插座不能完全满足要求时，可在吊顶、墙面、床头增设照明灯具及插座，不宜在地面增设照明灯具。

[条文说明]  改造中应掌握利旧、从快原则。地面新增管线不易施工、清洗，破坏后的地面也不便于日后恢复，地面电器容易产生危险电位。

9.4.4  缓冲间、卫生间、洗消间、患者走廊、护理单元及其它需要灭菌消毒的场所应设置固定或移动紫外线灯等消毒设施，其控制开关应便于识别和操作，并采取防护措施，避免误操作。

[条文说明]  为了防止病人误操作而造成皮肤灼伤应分别用不同的开关且有明显标志，确保紫外灯具应用的安全性。

9.4.5  负压病房和负压隔离病房的电动密闭阀控制开关宜集中设置在有医护人员值班的房间内或房间外走廊高处，并应设置标识，防止误操作。

- 9.5  线路选型及敷设

9.5.1  应急疫情防控医疗建筑配电线路和电缆应采用低烟无卤阻燃型；消防负荷的配电线路和电缆还应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

9.5.2  与2类医疗场所无关的电气线路，不应穿越2类医疗场所。

9.5.3  负压手术室、重症监护病房、检验室、PCR实验室等区域穿过墙和楼板的线缆应当加套管或采用专用电缆穿墙装置，管内采用无腐蚀、不燃、弹性材料密封处理。

[条文说明]  应采取各种措施防止交叉传染。

- 9.6  防雷、接地及安全防护

9.6.1  建筑物防雷应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

[条文说明] 本条为防雷设计原则规定，“平疫结合”不做特殊规定。

9.6.2  接地及配电系统的电击防护设计应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《综合医院建筑设计规范》GB 51039及《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312的有关规定。

[条文说明] 防雷接地、保护性接地、功能性接地、低压配电系统的基本保护及故障保护应按相关规范、标准严格执行。

9.6.3  建筑物内的电气装置、从建筑物外进入的供应设施管道可导电部分应采取总等电位联结系统；负压手术室、负压病房、重症监护病房、抢救室、治疗室、淋浴间或有洗浴功能的卫生间等房间,应采取辅助等电位联结。

[条文说明] 总等电位联结和辅助等电位联结是非常有效的电气安全措施，在医院建筑设计中尤其应强调。

9.6.4  1类和2类医疗场所应选择安装A型或B型剩余电流保护器。

[条文说明] A型或B型剩余电流保护器（RCD）保护范围比传统AC型剩余电流保护器（RCD）更大，可对回路中脉动直流、直流进行保护。

- 10  智能化

- 10.1  一般规定

10.1.1  智能化系统应符合《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《传染病医院建筑设计规范》GB 50849、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《智能建筑设计标准》GB 50314和《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312等有关规定。

10.1.2  “平疫结合”区的智能化设计重点为护理单元、重症监护病房、负压手术室等特殊功能区域的信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备监控系统、公共安全系统和医院整体的智能化集成系统，以及物联网、人工智能助力疫情救治的技术应用。

10.1.3  “平疫结合”区的火灾自动报警及消防联动系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定和消防主管部门发布的应对突发公共卫生事件的有关规定。

[条文说明]  国家相关的消防规范主要包括《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309等。

10.1.4  改扩建应急疫情防控医疗建筑可优先选用应急集装箱式数据机房、一体化建筑设备管理系统等成套设备。

- 10.2  广播系统

10.2.1  紧急广播与日常广播系统，宜共用一套线路及末端设备(扬声器)，消防系统启动时应强行切至紧急广播。

[条文说明] 共用一套线路及末端设备是考虑到节省投资，减少平疫转换时时间。

10.2.2  末端设备(扬声器)应设置在公共场所，并宜在各候诊厅服务台及护士站等处设置音量调节装置，消防系统启动时应屏蔽其音量调协功能，并应强切至紧急广播。

[条文说明]  设置音量调节装置可根据使用需求，避免其他音源的相互干扰，利于平疫转换时的调度指挥。

- 10.3  建筑设备监控系统

10.3.1  建筑设备监控系统设计应预留负压区域各送排风机启停及电预热装置联锁控制节点、各污染区和潜在污染区的压差监控节点，病房门口宜设灯光警示。

[条文说明]  负压是通过对自然气流的组织来达到压差梯度的形成，但无法进行量化控制，借助自控系统可实时的监测数据，并加以调节，特别是对外来干扰的克服会有极大的效果。污染区与半洁净区必须保证一定的压差，并监视数据，其压差的控制是通过负压病房与其相邻或相同的缓冲走廊之间的压差调节来实现的。压差数值由暖通工艺专业确定。

10.3.2  应采用建筑设备监控系统对负压手术室的温度、湿度及压差进行监控，检测数据应在手术室及空调控制室显示。

[条文说明]  负压手术室的负压是通过暖通设备对手术室送、排风量的大小进行调节，控制要求高，情况变化复杂，人工无法控制，必须采用自动调节完成。对于手术室的温度、湿度也是必须控制的主要参数之一。

- 10.4  安全防范系统

10.4.1  安全防范系统应通过视频监控、门禁控制、虚拟围栏、停车场管理及巡更等系统建立组合的防范体系。

10.4.2  应按“平疫结合”医疗流程特点，对负压病区采用非接触式出入口控制系统，实现清洁区、潜在污染区、污染区间人流、物流的有效控制。紧急情况下，应当能控制相应区域出入口处于开启状态。

[条文说明] 在传染病医院中应防止交叉感染，采用门禁系统对医、患进行分离，特别是对呼吸道传染病的病房更应严格控制，做到对出入的人员进行识别和记录，以便信息查询及追踪。

10.4.3  应急疫情防控医疗建筑公共安全系统除应符合本标准的规定外，还应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。

- 10.5  综合布线系统

10.5.1  “平疫结合”区应设置有线网络和无线网络，宜采用无线通信，病房区应设置无线 AP 点。医护区和病房应分别设置内网和外网信息插座，满足数据和语音的需求。

10.5.2  改扩建应急疫情防控医疗建筑智能化系统当有线布线难实施时，可采用无线网系统，无线传输设备应进行电磁兼容专项设计。

[条文说明] 无线系统减少布线，加快施工进度。

10.5.3  “平疫结合”区附近预留用地应当预留信息、通信等接入条件。

10.5.4  电缆及光缆的燃烧性能应符合《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的规定。

- 10.6  信息化应用系统

10.6.1  宜充分利用5G网络技术设置远程会诊系统和视频会议系统等信息化应用系统，满足多方会诊需求，提升危重症患者治疗效果。

[条文说明] 5G技术引入医疗行业，将有效满足如远程医疗过程中低时延、高清画质和高可靠高稳定等要求，推动远程医疗应用快速普及，实现对患者进行远距离诊断、治疗和咨询，通过远程医疗系统与医学专家进行高清视频面对面会诊，还可以一键共享HIS（医院信息系统）中的患者数据对患者的病情实时交换意见，提高会诊效率。

10.6.2  应急疫情防控医疗建筑“平疫结合”建设应当充分利用物联网和人工智能，宜采用智能化体温测量、体征数据采集实现智能化预检分诊和筛查；宜在污染区采用智能机器人配送药品、医疗器械、餐食等工作，减少感染风险。

10.6.3  根据疫情救治需要，“平疫结合”区宜设置与疾控中心、应急指挥中心等管理部门的专用通信接口。

[条文说明]  便于应急指挥与联系。

- 10.7  医护对讲及病房监护系统

10.7.1  负压病区应按护理单元设置医护对讲系统。各护理单元对讲主机应设在护士站。病房卫生间应设置紧急呼叫按钮，医护对讲设备应易于消毒。

[条文说明] 紧急呼叫按钮可采用拉线报警器，安装于卫生间大便器旁易于操作的位置，底边距地600mm。

10.7.2  应急疫情防控医疗建筑病区应当按“平疫结合”要求，负压病房和负压隔离病房、重症监护病房应设置视频监护系统，实现语音或视频双向通讯。便于护士站远程视频监护。设备安装应便于观察和操作，易于消毒。

[条文说明] 本条规定主要考虑方便护士管理，同时可对探访人员进行管理，通过护士站的许可，方能进行探访。

- 11  医用气体

- 11.1  医用气体气源

11.1.1  供“平疫结合”区使用的医用氧气、医用空气可与医院其他区域合用气体站房，气体站房应当有扩建端，预留疫情时扩建余地。医用氧气、医用空气气源站房应当远离医院污染区域。

11.1.2  “平疫结合”区应当在污染区设置独立的医用真空汇专供其使用，且医用真空泵的设置应当能满足疫情期间最大用量要求。“平疫结合”区真空泵不应使用液环式真空泵。真空泵吸入口应当设置细菌过滤器，过滤器应当有备用。医用真空泵的排放气体应当经消毒处理后方可排入大气，排气口不应位于医用空气进气口的上风口附近，与空调通风系统进风口的间距不得小于20m且不低于地面5m。医用真空系统产生的医疗废弃物应当按国家《医疗废物管理条例》的要求统一处理。

[条文说明]  医用真空泵房是集中传染源，应将泵房设在污染区内，加强防护；医用真空汇排放气体经消毒处理后方可排放，排放口与周边空调通风进气口的间距不得小于20m；废液集中消毒处理后排放；医用真空泵宜采用油润滑旋片式真空泵,更加安全可靠。

11.1.3  “平疫结合”区需要的其他医用气体，可根据使用特点，统筹考虑平时与疫情时的使用。如单独设置气源，独立气源设备供气量应当满足疫情期间最大用量。

11.1.4  “平疫结合”区医用空气、医用真空气源设备计算流量，按照现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB 50751附录B中的有关参数。医用氧气气源流量计算应当从末端患者需求出发，综合考虑使用有创、无创呼吸机及经鼻高流量等设备时需要的最大氧气流量。标准氧疗终端平均流量推荐值宜取5～6L/min；高流量输氧终端平均流量推荐值宜取15～25L/min；重症监护病床每个终端平均流量推荐值宜取20～30L/min；护理单元氧气末端同时使用系数推荐值宜取0.7～0.9；重症监护病房氧气末端同时使用系数推荐值宜取0.8～1.0。医用氧气设计流量宜按床位数同时使用率100％计算.

[条文说明]  新型冠状病毒感染肺炎传染病治疗时,根据病情会涉及大流量的用氧需求及各类呼吸设备的使用,设计时要考虑各种医用气体最大负荷的用量,特别是医用氧气。

11.1.6  新建医用空气压缩机宜采用全无油压缩机系统，并应当设置细菌过滤器。

11.1.7  医用气体供应源应当设置应急备用电源，并设置独立的配电柜与供电系统连接。

- 11.2  医用气体管道阀门及终端

11.2.1  “平疫结合”区医用气体管道应当由气源处单独接出。

11.2.2  “平疫结合”区医用气体管道支干管管径均应能满足疫情时峰值流量供应需求。

11.2.3  当疫情发生时，可根据需要适当提高“平疫结合”区供气压力至0.45～0.55MPa，来加大管道气体流通量，满足终端用量及使用压力要求。

11.2.4  进入污染区的医用氧气、医用空气、其他气体的供气主管上应当设置止回装置，止回装置应当靠近污染区。医用真空管道以及附件不得穿越清洁区。

11.2.5  医用气体管道穿墙、楼板、建筑物基础及各不同功能分区时应当设套管，套管内气体管道不应有焊缝与接头，管道与套管之间应当采用不燃材料填实，套管两端应当有封盖。

11.2.6  输送医用气体用无缝铜管材料与规格，应当符合现行行业标准《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650的有关规定。输送医用气体用无缝不锈钢管除应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝管》GB/T 14976的有关规定，还应当符合《医用气体工程技术规范》GB 50751相关规定。

11.2.7  “平疫结合”区医用氧气、医用空气管道均应进行10%的射线照相检测，其质量不低于Ⅲ级。

11.2.8  医用气体管道均应做100%压力试验和泄漏性试验。

11.2.9  医用气体终端在设备材料供应允许的情况下尽量规范统一，以免由于终端接口不统一造成的误插事故。

11.2.10  “平疫结合”区各科室医用气体终端设置数量应当满足不间断使用需求。每个床位的医用氧气终端宜设置２ 个,医用真空终端、医用空气终端不宜少于１个。

[条文说明]  新型冠状病毒感染肺炎患者在治疗过程中，可能会长时间不间断吸氧，因此每个床位宜设置2个医用氧气终端确保单一故障连续供氧。医用真空、医用空气也有必要设置，其他医用气体根据医疗需要设置。

- 11.3  医用气体监测报警系统

11.3.1  “平疫结合”区医用气体监测报警系统应设置气源、区域报警器和压力、流量监测，报警信号、压力、流量监测信号应接至楼控系统或医用气体集中监测报警系统。

11.3.2  “平疫结合”区在护士站或有其他人员监视的区域设置医用气体区域报警器，显示该区域医用气体系统压力，同时设置声、光报警。

- 12  防火与疏散

12.0.1  应急疫情防控医疗建筑消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251 的相关规定。建筑内部装修设计应符合现行国家标准《建筑内部装修防火规范》GB 50222 的相关规定。

12.0.2  疫情需要设置室外设施时，场地内设置的消防车道、消防车作业场地不应被占用，室外消火栓不应被埋压、圈占。室外消火栓、消防水泵接合器和消防水池的取水口的标识应明显清晰并标示不能被占用的范围，其标示范围内不应停放车辆等影响消防车停靠、取水或供水作业的物体。

12.0.3  改扩建应急疫情防控医疗建筑内已有的防火分区及其防火分隔物、所设置的消防设施、器材等，不应擅自拆改或移动。

12.0.4  改扩建应急疫情防控医疗建筑不宜改变原有建筑疏散路径，当确实需要改变疏散路径时，应满足消防相应规范要求。建筑内不同区域的明显位置，如人员较集中、疏散走道等位置应重新设置该区域的安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明，并应符合 GB/T 25894 的相关规定。

12.0.5  建筑内的疏散走道、安全出口应保持畅通，疏散门和楼梯间的门不应被锁闭，禁止占用、堵塞疏散走道、楼梯间及安全出口。

12.0.6  建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔组件的燃烧性能要求和标识，应符合GB 50222和GB 20286 的规定。建筑内部装修确需改变原设计的，应经有关部门核准，不应影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施，不应改变疏散门的开启方向或减少安全出口的数量和宽度， 影响疏散通行，不应在人员疏散路径上设置镜面等类似装饰物。

- 13  运营与维护

13.0.1  应急疫情防控医疗建筑应当结合基础设施条件和日常使用情况，及时完善疫情转化方案，并制订平时及疫情时的运行管理方案。

13.0.2  应急疫情防控医疗建筑运行过程中应加强安全巡查及配电、消防、空调、给排水系统的安全检查，并做好记录，如发现隐患须及时整改到位。

13.0.2  应急疫情防控医疗建筑应当根据需要统筹储备必要的设备及物资，满足疫情时运行的基本要求。

13.0.3  给水排水工程运行维护应符合《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB 50242、《给水排水管道工程施工及验收规 范》GB 50268 和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 等现行国家标准、规范的规定。

13.0.4  应加强风机故障和送风、排风系统的各级空气过滤器的压差报警监视，及时更换堵塞的空气过滤器，确保风机正常运行。应加强气体压力报警装置的巡查工作，确保病区供气的可靠性。

本标准用词说明

1  为便于执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。

引用标准名录

- 《综合医院建筑设计规范》GB 51039

- 《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 50881

- 《传染病医院建设标准》建标173

- 《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 50686

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

- 《无障碍设计规范》GB 50763

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《生活热水水质标准》CJ/T 521

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312

- 《医用气体工程技术规范》GB 50751

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

河北省工程建设地方标准

应急疫情防控医疗建筑设计标准

DB13(J)/T xxxx-2021

# 条文说明

制订说明

《应急疫情防控医疗建筑设计标准》DB13(J)/T xxx－2021，经河北省住房和城乡建设厅2021年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

为便于各单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。